Projet de document

EXIGENCES SPECIFIQUES

RELATIVES A L'ETALONNAGE

D'INSTRUMENTS DE PESAGE A

FONCTIONNEMENT NON-AUTOMATIQUE

Document n° 2089

Révision 00 - Octobre 20009

SOMMAIRE

1.	OBJET	3

2.	DEFINITIONS ET REFERENCES	3

2.1.	Définitions	3

2.2.	Références	5

3.	Domaine d'application	6

4.	Modalités d'application	6

5.	Modification	6

6.	Réexamen	6

7.	Portée de l'accréditation	7

7.1.	Objet	7

7.2.	Domaine d'intervention	8

8.	Exigences spécifiques	8

8.1.	Personnel	8

8.2.	Moyens techniques pour l'étalonnage	9

8.2.1.	Raccordement aux étalons nationaux	9

8.2.1.1.	Etalons de masse	9

8.2.1.2.	Autres instruments	9

8.2.2.	Maîtrise des étalons de masse	9

8.2.2.1.	Périodicité des raccordements	10

8.2.2.1.1.	Règle générale	10

8.2.2.1.2.	Augmentation des intervalles entre deux raccordements successifs	10

8.2.2.1.3.	Réduction des intervalles entre deux raccordements successifs	10

8.2.2.2.	Surveillance et contrôle de cohérence	11

8.2.3.	Masses de substitution	11

8.3.	Organisation	11

8.4.	Conditions d'environnement et d'installation	11

8.5.	ETAPE 1 : étalonnage	12

8.5.1.	Opérations préliminaires	12

8.5.2.	Mode opératoire	12

8.5.2.1.	Détermination de la répétabilité	13

8.5.2.2.	Détermination de l'erreur d'indication	13

8.5.3.	Expression du résultat	14

8.5.3.1.	Résultat de pesée	14

8.5.3.2.	Erreur d'indication	14

8.5.4.	Estimation de l'incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication	14

8.5.4.1.	Composantes d'incertitude	15

8.5.4.1.1.	Composantes évaluées par une méthode de type A	15

8.5.4.1.2.	Composantes évaluées par une méthode de type B	15

8.5.4.2.	Composition des incertitudes	18

8.6.	ETAPE 2 : estimation de l'incertitude de l'instrument de pesage (prise en compte des composantes liées à l'instrument de pesage seul)	18

8.6.1.	Définition et modalité de détermination	18

8.6.2.	Composantes d'incertitude	19

8.6.2.1.	Composantes évaluées par une méthode de type A	19

8.6.2.2.	Composantes évaluées par une méthode de type B	19

8.6.3.	Composition des incertitudes	21

8.6.3.1.	L'utilisateur effectue les corrections d'indication	22

8.6.3.2.	L'utilisateur n'effectue pas les corrections d'indication	23

8.7.	Certificat d'Etalonnage	23

8.8.	Etiquettes d'étalonnage	24

8.9.	Tableau des possibilités d'étalonnage de l'organisme	24

ANNEXE A	26

ANNEXE B	30

ANNEXE C	33

ANNEXE D	42

# 1.	OBJET

Le présent document a pour objet de définir les exigences spécifiques en matière d'accréditation d'organismes réalisant, hors du contexte réglementaire, des opérations d'étalonnage d'instruments de pesage. Il complète le règlement d'accréditation objet du document COFRAC n° 2035. Il sous-entend que les exigences qualité objet du document COFRAC n° 2002 sont par ailleurs respectées.

Les accréditations délivrées au titre du présent document portent sur le raccordement des instruments de pesage et sur leur aptitude à l'emploi. Dans tous les cas, les instruments de pesage sont considérés comme des instruments de mesure dont la grandeur d'entrée, ou mesurande, est :

	soit la masse du corps pesé ou masse gravitationnelle telle que définie par la physique classique ;

	soit le résultat conventionnel de la pesée du corps ou "masse conventionnelle" définie ci-après.

# 2.	DEFINITIONS ET REFERENCES

## 2.1.	Définitions

Instrument de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA)

Instruments de pesage nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée, par exemple pour le dépôt ou le retrait des charges à peser sur le dispositif récepteur de charge ainsi que pour l'obtention du résultat.

Ces instruments permettent l'observation directe du résultat de pesage, soit par affichage, soit par impression ; les deux possibilités sont couvertes par le mot "indication".

NOTE 1	Des termes comme "indiquer", "élément indicateur" et leurs dérivés n'incluent pas l'impression.

Les instruments de pesage à fonctionnement non automatique peuvent être :

- gradués ou non gradués,

- à équilibre automatique, semi-automatique ou non automatique.

NF EN 45501 (T.1.2)

Instruments à équilibre automatique

Instruments pour lesquels la position d'équilibre est atteinte sans intervention de l'opérateur.

NF EN 45501 (T.1.2.3)

Instruments à équilibre semi-automatique

Instruments comportant une étendue de pesage à équilibre automatique et pour lesquels l'opérateur intervient pour modifier les limites de cette étendue.

NF EN 45501 (T.1.2.4)

Instruments à équilibre non automatique

Instruments pour lesquels la position d'équilibre est atteinte entièrement par [l'intervention de] l'opérateur.

NF EN 45501 (T.1.2.5)

Masse conventionnelle

La masse conventionnelle d'un poids est égale à la masse totale des poids de référence réalisés dans une matière de masse volumique 8 000 kilogrammes par mètre cube, qui équilibre la masse de ce poids, dans l'air de masse volumique 1,2 kilogramme par mètre cube, l'opération étant effectuée à  20 °C.

Décret n° 75-312 du 9 avril 1975

Etalonnage

Ensemble des opérations établissant dans des conditions spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquées par un appareil de mesure [en l'occurrence I.P.F.N.A.] (...), et les valeurs correspondantes de la grandeur réalisées par des étalons.

NOTES

1	Le résultat d'un étalonnage permet soit d'attribuer aux indications les valeurs correspondantes du mesurande, soit de déterminer les corrections à appliquer aux indications.

2	Un étalonnage peut aussi servir à déterminer d'autres propriétés métrologiques telles que les effets de grandeurs d'influence.

VIM § 6.11 (définition appliquée au cas des I.P.F.N.A.)

Vérification

Confirmation par examen et établissement des preuves que les exigences spécifiées ont été satisfaites (guide ISO/CEI n° 25, édition de 1990).

Document COFRAC n° 2019

Ajustage

Opération destinée à amener un instrument de mesure à un état de fonctionnement convenant à son utilisation.

NOTE	L'ajustage peut être automatique, semi-automatique ou manuel.

VIM § 4.30

Réglage

Ajustage utilisant uniquement les moyens mis à la disposition de l'utilisateur.

VIM § 4.31

Erreur d'indication

Différence entre l'indication de l'instrument de pesage chargé et la valeur retenue de l'étalon de masse (valeur de la masse conventionnelle ou valeur nominale selon le cas).

NOTE	Cette erreur caractérise la justesse d'un instrument de pesage.

Echelon réel

Valeur exprimée en unités de masse :

-	de la différence entre les valeurs correspondant à deux repères consécutifs, pour une indication analogique, ou

-	de la différence entre deux indications consécutives, pour une indication numérique.

NF EN 45501 (T.3.2.2)

NOTE	Pour un instrument numérique, l'échelon réel (d) est le pas de quantification.

Echelon de vérification

Valeur exprimée en unités de masse utilisée pour la vérification d'un instrument.

NOTES

1	L'échelon de vérification (e) est calculé à partir de l'échelon réel (d) selon l'équation e = k1.d, avec k1  1. [Dans ce document technique], il peut être défini par l'utilisateur, en fonction de ses besoins et des exigences spécifiées par des normes ou prescriptions en vigueur.

k1 est déterminé en fonction du besoin. Pour les instruments à étendues multiples et les instrument à échelons multiples, k1 est déterminé dans chacune des étendues utilisées.

(FD X 07-017-1)

2	L'échelon de vérification (e) utilisé dans le présent document technique peut être différent de l'échelon de vérification fixé par la réglementation, également noté e, qui peut apparaître sur la plaque signalétique des instruments de pesage.

Erreur maximale tolérée (EMT)

Valeurs extrêmes d'une erreur tolérées par les spécifications, règlements, etc., pour un instrument de mesure donné.

VIM § 5.21

NOTES

1	Les erreurs maximales tolérées sur les I.P.F.N.A. sont exprimées :

-	soit en valeur(s) de l'échelon de vérification pour des étendues de mesure exprimées également en échelon de vérification. (...)

-	soit en valeur relative de la charge mesurée.

Les erreurs maximales tolérées s'appliquent aux erreurs d'indication.

FD X 07-017-1

2	Les erreurs maximales tolérées sur les étalons de masse sont définies dans la recommandation
R 111 de l'OIML ou dans la circulaire de la Sous-Direction de Métrologie (SDM) n° 92.00.600.001.1 du 15 octobre 1992.

Méthode des seuils

Méthode d'évaluation de l'erreur d'indication d'un instrument de pesage à indication discontinue.

La méthode des seuils consiste à rechercher la valeur vraie de la charge pour laquelle l'instrument de pesage "hésite" entre deux valeurs consécutives, et à la comparer à cette valeur lue qui est donc égale à l'indication discontinue augmentée d'un demi-échelon. Pour plus de renseignements concernant l'application de cette méthode, se reporter au § A.4.4.3., «Evaluation des erreurs» de la norme NF EN 45501 de novembre 1993.

## 2.2.	Références

Ce document technique comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions d'autres publications. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publications ne s'appliquent à ce document que s'ils y ont été incorporés par révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

-	Décret n° 75-312 du 9 avril 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : mesures de masse.

-	Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3, recommandation R 111 de l'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML).

-	Circulaire de la Sous-Direction de Métrologie (SDM) n° 92.00.600.001.1 du 15 octobre 1992 relative aux "masses-étalons et poids-étalons".

-	Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique, NF EN 45501.

-	Procédure d'étalonnage et de vérification des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique (IPFNA) - Partie 1 : vérification, FD X 07-017-1, décembre 1995.

-	Procédure d'étalonnage et de vérification des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique (IPFNA) - Partie 2 : étalonnage, FD X 07-017-2, décembre 1997.

-	Règlement d'accréditation : étalonnage d'instruments de pesage à usage non réglementé, document COFRAC n° 2035.

# 3.	Domaine d'application

Au titre du présent document sont délivrées des accréditations aux organismes réalisant hors du contexte réglementaire de la Métrologie Légale des opérations d'étalonnage d'instruments de pesage. Ces opérations peuvent être réalisées dans les locaux de l'organisme ou à l'extérieur.

Les instruments de pesage concernés par le présent document sont des I.P.F.N.A. à équilibre automatique. Pour les instruments à équilibre non-automatique ou semi-automatique, l'organisme doit documenter sa propre méthodologie en s'inspirant du présent document technique.

Le présent document ne couvre pas les aspects réglementaires applicables le cas échéant aux I.P.F.N.A. Il ne concerne pas les procédures d'agrément d'organisme prévues par la réglementation.

# 4.	Modalités d'application

Les dispositions du présent document s'appliquent dès leur approbation par le Directeur du COFRAC.

Date d'application : 01/10/2000

# 5.	Modification

Ce paragraphe présente la synthèse des modifications d'une révision du document par rapport à la précédente.

Ce document étant la version initiale, il ne comporte aucune modification.

# 6.	Réexamen

Ce document est réexaminé tous les ans, en principe en juillet, par un expert technique mandaté par la Commission Permanente d'Accréditation MASSE et par le responsable d'accréditation concerné.

# 7.	Portée de l'accréditation

## 7.1.	Objet

Lorsqu’un instrument de pesage est ajusté avec des étalons de masse conformes à la recommandation R 111 de l’OIML, et, pour les étalons de masse qui n'y sont pas définis, à la circulaire de la SDM n° 92.00.600.001.1 du 15 octobre 1992, les deux équilibres réalisés - respectivement à vide et en charge – pour peser un corps conduisent à la relation :

M.1−ar=x−EI.1−ar0

avec :

	M	:	masse du corps pesé ;

	r	:	masse volumique du corps pesé ;

	a	:	masse volumique de l’air ambiant lors de la pesée ;

	x	:	résultat de la pesée ;

	EI	:	erreur d’indication de l’instrument de pesage pour x, pour les conditions a et r0 ;

	r0	=	8 000 kg.m-3, masse volumique conventionnelle de l’étalon utilisé pour déterminer l’erreur d’indication de l’instrument de pesage.

Les deux mesurandes – masse (M) et masse conventionnelle (MC) – du corps pesé s’en déduisent selon les deux expressions suivantes, dans lesquelles les termes du second ordre sont négligés :

M  @  x - EI+a.1r−1r0.x

MC@ x - EI+a-a0.1r−1r0.x

avec a0 = 1,2 kg.m-3.

Les termes négligés dans l’expression de la masse valent a2r2 - a2r.r0 et sont pratiquement toujours négligeables dans les conditions habituelles des pesées dans l'air dont la masse volumique varie de 10 % autour de 1,2 kg.m-3.

Les termes négligés dans l’expression de la masse conventionnelle sont toujours négligeables devant les autres composantes d’incertitude.

L'utilisateur d'un instrument de pesage a besoin de connaître l'aptitude à l'emploi de son instrument pour la pesée d'un corps. Autrement dit, il souhaite connaître l'exactitude avec laquelle il réalise la pesée d'un corps.

Cette exactitude est, en partie, obtenue par le raccordement (étalonnage) de l'instrument. En partie seulement, car l'instrument intervient sur le résultat de la pesée, tout comme les conditions environnementales au moment de la pesée ou la nature du corps pesé.

Le présent document technique permet d'assurer la traçabilité d'un résultat de pesée, et ce en distinguant trois étapes successives :

| Etape | Opération | Données obtenues | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ère étape | Détermination des erreurs d'indications de l'instrument de pesage et des incertitudes associées. |  Erreur d'indication : EI  Incertitude élargie (k = 2) associée : U(EI) | Opération appelée « étalonnage ». |
| 2ème étape | Détermination de l’incertitude de l’instrument de pesage. |  Incertitude élargie (k = 2) de l'instrument de pesage : U(IP) | Exploitation des résultats de l'étalonnage. |
| 3ème étape | Détermination du résultat de la pesée d'un corps, de sa masse (ou de sa masse conventionnelle) et de l’incertitude associée. |  Résultat de la pesée du corps : x  Masse (ou masse conventionnelle) du corps pesé : M  Incertitude élargie (k = 2) associée : U(M) | Prise en compte de l’incertitude de l’instrument de pesage et des paramètres liés au corps pesé. |

EI, U(EI), U(IP), x, M et U(M) sont définis respectivement aux § 8.5.3.2., § 8.5.4., § 8.6.1,
§ 8.5.3.1., § 7.1. et en annexe D.

L'utilisateur peut réaliser toutes ces opérations. Dans le cas où il les sous-traite (à un organisme extérieur, à une structure métrologique interne à son entreprise, ...), il ne peut sous-traiter que les deux premières étapes, la troisième ne pouvant être accomplie que par lui seul. C'est pourquoi l'accréditation COFRAC délivrée au titre de ce document ne porte que sur les deux premières étapes. Cependant, le certificat d'étalonnage délivré à l'issue de la prestation comporte, en sus des résultats d'étalonnage proprement dits, les éléments nécessaires pour la réalisation, par l'utilisateur, de la troisième étape.

Des exemples d'applications donnés en annexe illustrent ces notions.

## 7.2.	Domaine d'intervention

Les catégories d'instruments de pesage étalonnés soumises à l'accréditation sont à établir par l'organisme. Cette définition se fait sur la base :

	du mode d'équilibrage (équilibre automatique ou non-automatique) ;

	du mode d'indication (numérique ou analogique) ;

	du nombre d'échelons d'étalonnage ;

	du domaine de mesure couvert.

Tous les moyens et méthodes mis en œuvre par l'organisme doivent être donnés pour chaque catégorie ainsi définie.

# 8.	Exigences spécifiques

Les exigences spécifiques à ce document sont présentées dans ce paragraphe.

## 8.1.	Personnel

L'organisme doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour assurer les opérations objets du présent document. Il doit tenir à jour une liste comportant le personnel qualifié pour intervenir dans le cadre de son accréditation. Il doit avoir clairement défini le niveau de qualification requis et formalisé son processus de qualification.

Les critères spécifiques à la qualification des personnels autorisés à intervenir sur site (aptitude à prendre en compte les conditions environnementales ou tout autre paramètre ayant ou pouvant avoir une influence sur le résultat de l'étalonnage et son incertitude associée) doivent notamment être établis.

Dans le cadre de ce document, les personnels doivent être formés par du personnel déjà qualifié, en binôme au cours de l'étalonnage d'au moins 10 instruments de pesage par catégorie d'instrument de pesage soumise à l'accréditation.

Pour la première accréditation, la qualification est examinée sur la base de l'expérience professionnelle.

## 8.2.	Moyens techniques pour l'étalonnage

### 8.2.1.	Raccordement aux étalons nationaux

#### 8.2.1.1.	Etalons de masse

L'organisme doit disposer d'étalons de masse, masses-étalons ou poids-étalons, conformes à la recommandation R111 de l'OIML et, pour les étalons de masse qui n'y sont pas définis, à la circulaire de la SDM n° 92.00.600.001.1 du 15 octobre 1992. D'autres formes que celles définies dans la R111 ou dans la circulaire du 15 octobre 1992 peuvent être utilisées sous réserve que toutes les autres caractéristiques y satisfassent.

Tous les étalons de masse doivent être raccordés aux étalons nationaux et faire l'objet d'un certificat d'étalonnage ou d'un constat de vérification émis par un laboratoire d'étalonnage accrédité par le COFRAC ou par l'un des organismes membre de l'accord multilatéral d'EA (dès lors que l'exploitation du certificat d'étalonnage ou du constat de vérification le permet). Ils doivent être étalonnés en masse conventionnelle avec des incertitudes élargies qui sont de l'ordre du tiers des EMT sur les étalons (de façon à rendre négligeable les corrections de masses volumiques des étalons conformes à la R111). Toutefois, il n'est pas exigé de documents d'étalonnage pour les masses qui servent exclusivement à la détermination de la mobilité ou des seuils. Ces masses doivent faire l'objet d'une procédure d'identification et de vérification interne.

#### 8.2.1.2.	Autres instruments

Pour tout instrument intervenant dans le processus d'étalonnage d'instruments de pesage, notamment ceux permettant de déterminer les conditions d'environnement, l'organisme doit justifier d'un raccordement aux étalons nationaux et de la maîtrise métrologique.

### 8.2.2.	Maîtrise des étalons de masse

Préalablement à son évaluation par le COFRAC, l'organisme doit avoir mis en place des dispositions lui permettant de démontrer qu'il maîtrise la pérennité de chaque étalon de masse utilisé. Le suivi des étalons (masse par masse ou masses de mêmes caractéristiques regroupées par valeur nominale) doit être réalisé sous forme graphique. L'organisme doit disposer d'une procédure de traitement de l'incidence qu'une dérive anormale d'un étalon de masse peut avoir sur les instruments de pesage étalonnés depuis le précédent étalonnage de cet étalon de masse.

Les dispositions prises permettant d'assurer la propreté des étalons de masse et leur aptitude à l'emploi doivent être documentées.

#### 8.2.2.1.	Périodicité des raccordements

##### 8.2.2.1.1.	Règle générale

La périodicité de raccordement des étalons de masse doit être compatible avec leur condition de stockage, d'utilisation et de dérive. La périodicité nominale est de 12 mois.

Les périodicités définies doivent être respectées avec une tolérance de  2 mois.

##### 8.2.2.1.2.	Augmentation des intervalles entre deux raccordements successifs

Lorsque l'organisme peut apporter des preuves factuelles de pérennité suffisante de ces étalons, la périodicité des raccordements peut être modifiée, après avis de la Commission Permanente d'Accréditation (CPA) en vue d'augmenter les intervalles entre deux raccordements successifs, sans toutefois dépasser 2 ans.

Les périodicités définies doivent être respectées avec une tolérance de  2 mois.

##### 8.2.2.1.3.	Réduction des intervalles entre deux raccordements successifs

Cas d'une masse ou poids étalon traité à l'unité

Si des écarts constatés entre deux raccordements successifs (cf. ci-après en cas d'ajustage) sont supérieurs à l'EMT diminuée de l'incertitude élargie, l'organisme doit modifier la périodicité de raccordement de façon à ce que la nouvelle durée ne dépasse pas la moitié du temps depuis le précédent raccordement. Il doit alors mettre en place les actions correctives nécessaires avec rappel éventuel des certificats d'étalonnage émis depuis la précédente opération de raccordement ou de contrôle interne.

En cas d'ajustage effectué l'année N, l'organisme doit prendre en compte l'écart entre la valeur obtenue avant l'ajustage de l'année N et celle délivrée à l'issue du précédent raccordement (année N - 2 au maximum). S'il y a eu ajustage lors du précédent raccordement, c'est la valeur après cet ajustage qui doit être retenue.

Cas d'un groupe de masses ou poids étalons de mêmes caractéristiques et valeurs nominales

Avant toute rénovation d'un lot de masses, l'organisme doit établir la pérennité du lot de masses. Une quantité de masses correspondant au moins à la plus grande des 2 valeurs suivantes, 10 % de masses ou 5 masses, doit être prélevée au hasard, et ces masses doivent subir un étalonnage avant cette rénovation. Le résultat de l'étalonnage de ce lot est utilisé pour examiner la modification éventuelle de périodicité.

Pour un groupe d'étalons de mêmes caractéristiques, de mêmes valeurs nominales et de mêmes incertitudes d'étalonnage, l'organisme doit déterminer la moyenne (E) et l'écart-type (s) de la distribution des dérives des étalons du groupe.

Lorsque l'une des deux inégalités suivantes n'est pas respectée :

	E−2.s³−EMT+U,

	E+2.s≤EMT−U,

la périodicité de raccordement doit être modifiée de façon à ce que la nouvelle durée ne dépasse pas la moitié du temps depuis le précédent raccordement.

#### 8.2.2.2.	Surveillance et contrôle de cohérence

Afin d'éviter d'avoir des reprises à faire sur une longue durée, il est préconisé de mettre en place des procédures, documentées, de surveillance et de cohérence interne avec des moyens adaptés. Par exemple, entre deux raccordements aux étalons nationaux, des contrôles à intervalles réguliers peuvent être effectués en comparant les étalons entre eux à l'aide d'un instrument de pesage dont l'échelon réel et l'écart-type de répétabilité soit de l'ordre de l'EMT de l'étalon.

Dans tous les cas, les écarts relevés sont consignés sous une forme permettant d'assurer la traçabilité de ces informations.

### 8.2.3.	Masses de substitution

Si l'organisme a recours à des masses de substitution, il doit s'assurer qu'elles restent stables durant leur utilisation.

## 8.3.	Organisation

Le système d'assurance qualité doit préciser l'organisation en matière d'intervention sur site et de gestion des équipements utilisés pour l'étalonnage des instruments de pesage.

Lors de la revue de contrat, l'organisme doit définir en accord avec son client les conditions techniques de la prestation : par exemple l'objet (étalonnage), le (ou les) échelon(s) d'étalonnage,     l' (ou les) étendue(s), le lieu de l'étalonnage, la mise en œuvre de la méthode des seuils, etc.

Le système qualité doit prévoir la prise en compte des retours d'information technique liés à la pratique des étalonnages par les intervenants (anomalies - dérogations - pratiques spécifiques à certains instruments de pesage ou à certains utilisateurs, etc.).

Dans la mesure du possible, l'organisme doit veiller à assurer une rotation du personnel intervenant sur le même site, afin de détecter d'éventuelles dérives dans l'application des procédures.

Les documents suivants doivent être tenu à jour en permanence et pouvoir être présentés aux auditeurs pour l'audit :

-	une liste des moyens utilisés pour les interventions et de la documentation associée à leur emploi. Cette liste permet d'établir la preuve de la traçabilité aux étalons nationaux des moyens réellement utilisés pour la prestation d'étalonnage effectuée. En cas d'utilisation d'un moyen qui n'appartient pas à l'organisme, le dossier correspondant à l'intervention doit contenir les éléments démontrant qu'il est métrologiquement maîtrisé ;

-	une liste des documents applicables par les opérateurs (consignes, modes opératoires, ...) ;

-	une liste des personnels spécialement qualifiés pour intervenir sur site ainsi que les critères de qualification (cf. § 8.1.).

## 8.4.	Conditions d'environnement et d'installation

Il est recommandé de réaliser l'étalonnage à l'endroit où l'instrument de pesage est utilisé.

Avant toute opération d'étalonnage, l'opérateur doit noter :

-	le dispositif sur lequel sont relevées les indications de l'instrument de pesage (à définir avec l'utilisateur) ;

-	le temps de mise sous tension préconisé par le constructeur ;

-	les conditions d'environnement de l'instrument de pesage au moment de l'étalonnage ;

-	la localisation précise (salle, paillasse, ...) de l'instrument de pesage lors de l'étalonnage ;

-	les facteurs d'influence particuliers pouvant avoir une incidence sur l'opération d'étalonnage ;

-	la description de l'instrument de pesage (notamment si des équipements spéciaux, modifications, etc. sont à noter).

Ces données doivent être reportées sur le certificat d'étalonnage.

## 8.5.	ETAPE 1 : étalonnage

Une procédure décrivant les modalités d'étalonnage doit être établie.

### 8.5.1.	Opérations préliminaires

Les opérations préliminaires listées ci-après sont à effectuer :

	s'assurer qu'il est possible de réaliser l'étalonnage ;

	procéder au relevé de l'identification de l'instrument de pesage ;

	s'assurer de l'absence de défauts évidents ;

	s'assurer de la propreté et du bon état du récepteur de charge (plateau, crochet, etc.) de l'instrument de pesage ;

	assurer que l'instrument de pesage est dans sa position de référence et éventuellement l'y remettre (par exemple : mis à niveau sur un support stable) ;

	mettre sous tension l'instrument de pesage et attendre le temps de chauffage indiqué sur la notice du constructeur ;

	faire le réglage de l'instrument de pesage le cas échéant ;

	réalisation préalablement à l'étalonnage de l'ajustage de la pente par action du dispositif ad hoc de l'instrument de pesage s'il est équipé (opération parfois appelée calibrage), sauf cas particulier à documenter ou spécification contraire de l'utilisateur. Si cette opération nécessite l'emploi d'un étalon de masse, celui-ci doit être celui habituellement utilisé pour cette opération et affecté à l'instrument de pesage.

### 8.5.2.	Mode opératoire

L'étalonnage est réalisé en prenant en compte les éléments suivants :

	points d'étalonnage définis en fonction du besoin de l'utilisateur dans une ou plusieurs plage d'utilisation de l'instrument de pesage ;

	charge centrée et répartie le plus uniformément possible ;

	température de l'instrument de pesage stable et relevée ;

	température des étalons de masse compatible avec l'étalonnage à venir (approchant la température ambiante) ;

	durée et application de la charge limitée au nécessaire ;

	respect d'un intervalle de temps suffisant et constant avant le relevé des indications ; si un intervalle de temps spécifique est défini, le respecter.

#### 8.5.2.1.	Détermination de la répétabilité

La répétabilité est déterminée en réalisant au moins 5 pesées successives en au moins un point significatif dicté par l'utilisation de l'instrument de pesage, ou à défaut à la moitié de la plage d'étalonnage.

Dans le cas spécifique où le chargement de l'instrument est dangereux ou présente des difficultés techniques rédhibitoires, l'organisme peut se limiter à 3 pesées successives en au moins un point significatif dicté par l'utilisation de l'instrument de pesage, ou à défaut à la moitié de la plage d'étalonnage.

#### 8.5.2.2.	Détermination de l'erreur d'indication

L'erreur d'indication est déterminée à une ou plusieurs valeurs de charge appartenant à la plage d'étalonnage (le relevé peut être effectué à 5 valeurs de charge lorsque la plage d'étalonnage est identique à l'étendue de mesure de l'instrument de pesage). L'erreur d'indication pour la valeur de la charge s'obtient par la différence entre le résultat de la pesée de l'étalon et la valeur retenue de l'étalon (valeur de masse conventionnelle ou valeur nominale selon le cas).

Selon le mode d'utilisation de l'instrument de pesage, les charges peuvent être appliquées en sens :	- croissant,

- décroissant,

- croissant et décroissant.

Il n'y a pas d'ordre pré-établi pour réaliser ces opérations.

La procédure d'étalonnage doit aussi traiter de la manière de déterminer l'effet d'excentration de la charge.

Elle doit prendre en compte les facteurs d'influence identifiés en fonction de l'utilisation tels que :

	le fluage ou la dérive sous charge (cas où, à l'utilisation, la charge est appliquée pendant une longue durée) ;

	la mobilité ;

	le dispositif de mise à zéro ou de tare ;

	etc.

Les détails du mode opératoire et les formules de calculs utilisés doivent être documentés.

L'organisme ne doit utiliser que des étalons de masse dont l'incertitude d'étalonnage est compatible avec l'incertitude recherchée pour l'étalonnage.

Compte tenu de l'utilisation faite, l'organisme doit utiliser des étalons de masse avec :

-	les valeurs d'étalonnage données dans les certificats d'étalonnage ;

-	les valeurs nominales s'ils sont classés (attesté par un constat de vérification).

Pour l'étalonnage des instruments de pesage de forte portée (en général, portée supérieure à 1 t), l'utilisation de masses de substitution est admise. Dans ce cas, l'organisme doit déterminer l'incertitude due à cette substitution.

Des modes d'estimation d'incertitude d'une charge composée d'étalons de masses et d'une charge de substitution sont présentés en annexe.

### 8.5.3.	Expression du résultat

L'erreur d'indication d'un instrument de pesage pour une valeur donnée de son échelle de mesure est déterminée par la pesée simple d'un étalon de masse de même valeur.

#### 8.5.3.1.	Résultat de pesée

La pesée simple d'un corps fait intervenir deux lectures de l'indication de l'instrument de pesage, un relevé avant la mise en place de la charge sur le plateau de l'instrument de pesage, et un second relevé après le dépôt de cette charge sur le plateau. Le résultat, x, d'une telle pesée dite "pesée simple" est donné par :

x = I - I0

avec :

	I	:	indication AVEC la charge sur le plateau (avant arrondissage si la méthode des seuils est mise en œuvre),

	I0	:	indication SANS la charge sur le plateau (avant arrondissage si la méthode des seuils est mise en œuvre).

#### 8.5.3.2.	Erreur d'indication

L'erreur d'indication, EI, égale à la différence entre l'indication de l'instrument de pesage chargé et la valeur retenue de l'étalon de masse (valeur de la masse conventionnelle ou valeur nominale selon le cas) est donnée par :

EI = xEt - VEt

avec :

	EI	:	erreur d'indication de l'instrument de pesage pour la valeur de l'étalon de masse,

	xEt	:	résultat de la pesée de l'étalon de masse,

	VEt	:	valeur retenue de l'étalon de masse (valeur de la masse conventionnelle ou valeur nominale selon le cas).

### 8.5.4.	Estimation de l'incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication

L'estimation de l'incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication, u(EI), doit être établie et documentée pour toutes les catégories d'instrument de pesage définies au § 7.2. Le principe en est donné ci-après.

#### 8.5.4.1.	Composantes d'incertitude

##### 8.5.4.1.1.	Composantes évaluées par une méthode de type A

Répétabilité des pesées

Chaque résultat de pesée est affecté d'une incertitude due à la répétabilité du processus de pesée. Cette incertitude, (ux)e, est donnée par l'écart-type expérimental (noté s) de plusieurs résultats de pesées de la même charge effectuées dans les conditions usuelles.

uxe2=s2=xi−x2n−1

Si, en un même point d'étalonnage, moins de 5 pesées successives sont effectuées, alors :

(ux)e = max(s,d2).

où d est l'échelon réel.

##### 8.5.4.1.2.	Composantes évaluées par une méthode de type B

Résolution

Chaque lecture est affectée d'une incertitude-type, (ud)e, fonction de l'échelon réel (d).

Pour les instruments de pesage à indication analogique, l'incertitude-type retenue est égale à :

ude=d2

Pour les instruments de pesage à indication numérique, il est choisi de retenir une distribution triangulaire centrée sur le domaine borné par  d. L'incertitude-type correspondante est égale à :

ude=d6

Dans le cas où, lors de l'étalonnage d'un instrument de pesage avec indication numérique,

	le dispositif d'affichage de l'indication utilisé est un dispositif avec un échelon inférieur à d,

ou

	la méthode des seuils (cf. § 2.1.) est employée,

et seulement dans ces cas, l'incertitude-type due au pas de quantification est égale à :

ude=d523

La quantification intervient deux fois pour la détermination d'un résultat de pesée simple : à l'équilibre à vide (d0) et à l'équilibre avec la charge (d). Les deux valeurs peuvent être différentes par exemple pour les instruments de pesage à échelons multiples.

Le fait de répéter n fois une même pesée ne peut pas améliorer la composante d'incertitude due à la résolution. Elle est donc indépendante du nombre de pesées effectuées.

Lorsque l'indication présente des instabilités de plusieurs d, il convient de remplacer d dans les formules ci-dessus par l'étendue de cette instabilité.

Etalons de masse

L'estimation de l'incertitude-type d'un étalon de masse, uEt, comprend deux composantes à sommer quadratiquement :

	l'incertitude-type d'étalonnage de l'étalon : ue(Et)

	une incertitude-type de pérennité up(Et) de la valeur de l'étalon

Si l'on dispose d'un certificat d'étalonnage dans lequel l'incertitude élargie d'étalonnage de l'étalon est indiquée avec un facteur d'élargissement de k = 2, cette incertitude élargie est divisée par 2 pour obtenir l'incertitude-type correspondante. Si plusieurs étalons de masse sont sommés pour réaliser une charge donnée, l'incertitude-type sur la somme est prise égale à la somme arithmétique des incertitudes-types de chacun, afin de prendre en compte les inévitables covariances entre les valeurs des étalons.

L'incertitude-type de pérennité a pour objet de prendre en compte une variation éventuelle de la valeur de l'étalon entre deux étalonnages. Celle-ci est estimée à partir de l'enregistrement des valeurs d'étalonnage obtenues sur une longue période. En l'absence de telles informations, cette composante est estimée égale à l'incertitude-type d'étalonnage. Dans tous les cas, l'incertitude de pérennité d'un étalon de masse ne peut pas être inférieure à son incertitude d'étalonnage.

Le résultat de l'étalonnage de l'étalon peut également être donné sous la forme d'un document établissant uniquement la classe de l'étalon (constat de vérification) par rapport à la recommandation R 111 de l'OIML ou à la circulaire de la SDM n° 92.00.600.001.1 du 15 octobre 1992. Dans ce cas, on dispose de l'erreur maximale tolérée sur le poids, notée EMT(Et), définie par ces textes. L'incertitude-type correspondante, ue(Et), est estimée égale à EMT(Et)2. L'incertitude-type due à la pérennité étant prise en compte dans l'erreur maximale tolérée de la classe, il n'y a pas lieu de considérer une composante spécifique supplémentaire, up(Et).

L'utilisation de masses de substitution introduit une incertitude sur la connaissance de la valeur de la charge appliquée (étalons de masses et masse de substitution). Cette incertitude doit être estimée. Des modes d'estimation sont donnés en annexe A. Si l'organisme effectue plusieurs substitutions, il doit développer et adapter le contenu de cette annexe.

Facteurs d'influence de l'instrument de pesage au moment de son étalonnage

La justesse d'un instrument de pesage peut être affectée par des paramètres comme la température de l'instrument et l'effet d'excentration de la charge sur son plateau. Ces effets ne peuvent normalement pas être corrigés par des corrections spécifiques, et l'on en tient compte par des composantes d'incertitudes spécifiques.

Effet de la température

Les paramètres qui interviennent sont :

	C	:	coefficient de variation de la pente de l'instrument de pesage en fonction de la température,

	(T)e	:	variation de température durant l'étalonnage.

L'incertitude-type due à l'effet de température sur l'instrument de pesage, (uT)e, est donnée par :

(uT)e = C.DTe3.x.

Le coefficient C est variable d'un type d'instrument de pesage à l'autre ; il est souvent donné par le constructeur. En l'absence de données, le tableau 1 ci-après donne des valeurs acceptables.

| Nombre maximal d'échelons de l'instrument de pesage | Coefficient de variation maximale de la pente en fonction de la température d'un instrument de pesage ayant fait l'objet d'une approbation de modèle (cf. note) (°C-1) | Coefficient de variation maximale de la pente en fonction de la température pour les autres instruments de pesage (°C-1) |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 250 x 10-6 | 2 500 x 10-6 |
| 10 000 | 25 x 10-6 | 250 x 10-6 |
| 100 000 | 5 x 10-6 | 50 x 10-6 |
| Au-delà | 1,5 x 10-6 | 15 x 10-6 |

Note	:	dans ce cas, le coefficient à prendre en compte dépend du nombre maximal d'échelons de l'instrument tel qu'indiqué dans l'approbation de modèle et non en fonction de la résolution choisie pour l'utilisation concernée.

Tableau 1 :	valeurs acceptables de coefficient de variation

(extrait du FD X 07-017-2)

Effet de l'excentration de charge (étalons de masse)

Si l'étalonnage fait intervenir plusieurs étalons de masse, leur position sur le plateau de l'instrument de pesage peut en affecter l'indication. L'organisme doit donc estimer cet effet et son incertitude-type (uexc)e (cf. § 8.7.2.2.2.).

Cependant, si, lors de l'étalonnage, les étalons de masse sont régulièrement répartis de telle manière que le centre de gravité se trouve sur la verticale du centre du plateau, cet effet peut être considéré négligeable de même que son incertitude-type.

#### 8.5.4.2.	Composition des incertitudes

Les composantes d'incertitude sont sommées quadratiquement. Le tableau 2 ci-après présente l'expression de l'incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication.

| ORIGINE | COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Répétabilité des pesées de l'étalon de masse | (ux)e = s ou (ux)e = max(s,d2) |  |
|  | Résolution à vide | ud0e=d06 ou ud0e=d0523 (numérique) | ud0e=d02 (analogique) |
| Détermination | Résolution en charge (charge = étalon de masse) | ude=d6 ou ude=d523 (numérique) | ude=d2 (analogique) |
| de l'erreur d'indication | Etalons de masse étalonnés Etalons uniquement classés Le cas où des masses de substitution sont utilisées n'est pas présenté dans ce tableau. | uEt=ue2(Eti)+up2(Eti) | uEt=EMT(Eti)2 |
|  | Influence de la température | uTe=C.DTe3.x |  |
|  | Excentration de la charge (étalons de masse) | (uexc)e |  |
| INCERTITUDE-TYPE COMPOSEE |  | u(EI)=uxe2+ud0e2+ude2+uEt2+uTe2+uexce2 |  |
| INCERTITUDE ELARGIE (k = 2) |  | U(EI) = 2.u(EI) |  |

Tableau 2 : estimation de l'incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication

## 8.6.	ETAPE 2 : estimation de l'incertitude de l'instrument de pesage (prise en compte des composantes liées à l'instrument de pesage seul)

### 8.6.1.	Définition et modalité de détermination

En général, l'utilisateur d'un instrument de pesage a besoin de savoir quelle incertitude de mesure il peut obtenir avec son instrument dans des conditions définies d'utilisation et pouvoir s'assurer qu'il satisfait son besoin. De plus, les erreurs d'indication sont généralement faibles, et l'utilisateur de l'instrument de pesage ne les corrige pas. Ces considérations conduisent à définir l'incertitude de l'instrument de pesage à partir de laquelle l'utilisateur peut obtenir l'incertitude sur chaque pesée qu'il réalise.

L'incertitude-type de l'instrument de pesage, u(IP), est égale à l'incertitude-type composée en prenant en compte les composantes liées à l'instrument de pesage, dans un contexte d'utilisation défini et en faisant abstraction de la correction de poussée de l'air spécifique à chaque pesée. Cette incertitude-type est déterminée sur un ou plusieurs domaine(s) spécifié(s) de l'étendue de mesure de l'instrument de pesage, y compris en tenant compte des dispositifs annexes (additif de tare, etc.) ou des fonctions particulières. Ces domaines sont définis également en fonction des textes normatifs ou réglementaires.

Les conditions de détermination doivent être spécifiées, notamment :

	la mise en œuvre du système d'ajustage de la pente (calibrage) de l'instrument de pesage ;

	la prise en compte ou non des EI pour établir le résultat de la pesée ;

	le domaine de température et son coefficient de variation thermique ;

	la valeur de l'excentration de charge ;

	la dérive sous charge ;

	les modalités de prise en compte des dispositifs ou fonctions annexes ;

	etc.

Un exemple de ces conditions est donné dans le tableau des annexes B (B1) et C (C1).

### 8.6.2.	Composantes d'incertitude

#### 8.6.2.1.	Composantes évaluées par une méthode de type A

Répétabilité des pesées (cf. § 8.5.4.1.1.)

L'incertitude-type de répétabilité, ux, du processus de mesure est prise égale à l'écart-type expérimental d'une détermination du mesurande. Elle est considérée comme constante sur le domaine spécifié et exprimée en masse.

#### 8.6.2.2.	Composantes évaluées par une méthode de type B

Résolution (cf. § 8.5.4.1.2.)

La composante d'incertitude-type due à la résolution, ud, est constante sur le domaine considéré. La méthode des seuils n'étant utilisée que lors de l'étalonnage, l'échelon à considérer est l'échelon à disposition de l'utilisateur. Si l'échelon de l'instrument de pesage peut varier, plusieurs domaines sur l'échelle de mesure sont spécifiés, correspondant chacun à une même valeur de l'échelon d'indication. Cette composante est exprimée en masse.

Erreur d'indication : cas où l'utilisateur applique les corrections correspondantes

Les erreurs d'indication d'un instrument de pesage, Ei, sont déterminées pour des charges en nombre limité. Les valeurs des erreurs d'indication pour les charges intermédiaires sont calculées par une modélisation de ces erreurs en fonction de la charge. Cette modélisation peut être réalisée par une droite des moindres carrés ou un polynôme de degré ad hoc. L'incertitude-type résultant de cette modélisation, um(EI), doit être établie et son estimation documentée dans les procédures de l'organisme.

Erreur d'indication : cas où l'utilisateur n'applique pas les corrections correspondantes

Aucune correction d'erreur d'indication n'étant effectuée par l'utilisateur, on admet que celle-ci est de moyenne nulle. L'incertitude-type relative, (uEI)r, qui en résulte est estimée égale à la somme de deux termes :

	l'incertitude-type relative maximale sur la détermination des erreurs d'indications, uEIiximax,

	le maximum de la moitié des erreurs d'indication divisée par la valeur du mesurande, EI2iximax.

Soit :

uEIr = uEIiximax + EI2iximax

Pérennité sur les EI

L'incertitude-type de pérennité, up(EI), a pour objet de prendre en compte une variation éventuelle de la valeur des erreurs d'indication EI entre deux étalonnages de l'instrument de pesage. Cette incertitude-type est estimée à partir de l'enregistrement des valeurs d'étalonnage obtenues sur une longue période. En l'absence de telles informations, cette composante est estimée égale à l'incertitude-type d'étalonnage. Dans tous les cas, l'incertitude-type de pérennité ne peut pas être inférieure à l'incertitude-type de détermination des erreurs d'indication.

Cette composante est exprimée en valeur relative en divisant l'incertitude-type de pérennité par la valeur du mesurande.

Facteurs d'influence de l'instrument de pesage au moment de son utilisation

Les incertitudes-types correspondant aux facteurs d'influence sont exprimées en valeur relative en divisant celles-ci par la valeur du mesurande.

Effet de la température

Cf. § 8.5.4.1.2. en remplaçant (T)e (variation de température durant l'étalonnage) par T (variation de température durant l'utilisation).

Si l'instrument de pesage est muni d'un système d'ajustage de la pente (calibrage interne), le fait de l'activer préalablement à une pesée a normalement pour effet de diminuer de façon importante l'influence de ce facteur.

Effet de l'excentration de charge (corps)

L'utilisation d'un instrument de pesage peut être affectée par la position du corps pesé sur le plateau de cet instrument. Si cette position est changée, l'indication délivrée par l'instrument de pesage l'est aussi.

Les opérations permettant de déterminer cette influence doivent être documentées dans les procédures de l'organisme.

La valeur de l'excentration est choisie :

	soit de façon réaliste vis-à-vis de l'utilisation de l'instrument de pesage,

	soit selon des critères normalisés.

La procédure suivante peut être utilisée.

La position centrale du plateau est choisie comme position de référence. L'étalon de masse M est placé au centre du plateau (position C) et l'indication IC qui en résulte est relevée. Plusieurs applications de la charge d'essai sont effectuées successivement en excentrant celle-ci de part et d'autre du centre du plateau d'une quantité donnée. Les indications correspondantes (Ii) sont relevées et corrigées de l'erreur à 0.

L'effet d'excentration de charge induit sur le résultat d'une pesée une incertitude-type, uexc, estimée par (distribution triangulaire) :

uexc=Ii−ICmax6

où Ii−ICmax est la plus grande des valeurs Ii−IC obtenues.

Remarques

	Le fabricant peut indiquer des conditions d'excentration à ne pas dépasser en fonction de la charge.

	La conception de certain type d'instrument de pesage ne justifie pas de déterminer cet effet (exemple : plateau suspendu).

Effet de la masse volumique de l'air

La détermination de l’erreur d'indication d’un instrument de pesage prend en compte la poussée de l’air sur les étalons de masse utilisés. Si l’intrument est utilisé dans un air de masse volumique différent, l’erreur d’indication n’est plus rigoureusement la même. La modification de l’indication de l’instrument est alors égale à : Dar0.x, dans laquelle :

	a	=	au - ae, avec :

	au	:	masse volumique de l’air ambiant lors de l’utilisation de l’instrument,

	ae	:	masse volumique de l’air ambiant lors de l’étalonnage de l’instrument,

	 r0	=	8 000 kg.m-3,

	 x	:	résultat de la pesée.

En général, dans les conditions habituelles de pesées, l'influence de la masse volumique de l'air au moment de la pesée est négligée dans l'expression du résultat. Dans ce cas, l'incertitude-type associée à cette non-correction, notée uA, est prise égale à :

uA=13.Dar0.x

En prenant en compte un écart maximal de 5 % de la masse volumique de l’air, il en résulte une variation maximale de l’indication de 7,5.10-6.x. L’incertitude-type uA qui y correspond est de l’ordre de 4.10-6.x.

Certains instruments permettent de s’affranchir de cette influence, en particulier les balances monoplateau munies de poids de substitution internes et les instruments de pesage disposant d'un système d'ajustage de la pente (calibrage) mis en œuvre avant l’étalonnage de l’instrument et avant son utilisation. Dans ce cas, a = 0.

### 8.6.3.	Composition des incertitudes

La composition des incertitudes est réalisée comme indiqué dans les tableaux 3 et 4 selon que la correction relevant de l'erreur d'indication est effectuée ou pas :

	la répétabilité et la résolution sont sommées quadratiquement ;

	les autres composantes définies en valeurs relatives sont sommées entre elles quadratiquement.

L'incertitude-type composée de l'instrument de pesage, u(IP), se présente alors sous la forme :

u(IP) =  + .x, avec , terme constant, et , terme proportionnel au mesurande.

#### 8.6.3.1.	L'utilisateur effectue les corrections d'indication

| ORIGINE | COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat de la pesée d'un corps | Répétabilité des pesées | ux = s |  |  |
|  | Résolution à vide | ud0=d06 (numérique) | ud0=d02 (analogique) |  |
|  | Résolution en charge (charge = corps à peser) | ud=d6 (numérique) | ud=d2 (analogique) |  |
| Erreur d'indication | AVEC CORRECTION | (uEI)r=u(EI)x |  |  |
|  | Pérennité des erreurs d'indication EI | up(EI)x |  |  |
|  | Erreur d'interpolation | um(EI) |  |  |
| Influence de la température | Au moment de la pesée | uTx=C.DT3 |  |  |
| Excentration de la charge | uexc=Ii−ICmax6 | uexcx |  |  |
| Influence de la masse volumique de l'air | Instruments de pesage sans poids internes de substitu-tion ou sans effectuer le calibrage avant utilisation | uAx=13.Dar0 |  |  |
| Incertitude-type composée | u(IP) de la forme u(IP) =  + .x u(IP)=ux2+ud02+ud2+um2(EI)+uEIr2+upEIx2+uTx2+uexcx2+uAx2.x |  |  |  |
| Incertitude élargie (k = 2) | U(IP) = 2.u(IP) |  |  |  |

Tableau 3 :	estimation de l'incertitude de l'instrument de pesage AVEC CORRECTION des erreurs d'indication

#### 8.6.3.2.	L'utilisateur n'effectue pas les corrections d'indication

| ORIGINE | COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultat de la pesée | Répétabilité des pesées | ux = s |  |  |
| d'un corps | Résolution à vide | ud0=d06 (numérique) | ud0=d02 (analogique) |  |
|  | Résolution en charge (charge = corps à peser) | ud=d6 (numérique) | ud=d2 (analogique) |  |
| Erreur d'indication | SANS CORRECTION | uEIr = uEIiximax + EI2iximax |  |  |
|  | Pérennité des erreurs d'indication EI | up(EI)x |  |  |
| Influence de la température | Au moment de la pesée | uTx=C.DT3 |  |  |
| Excentration de la charge | uexc=Ii−ICmax6 | uexcx |  |  |
| Influence de la masse volumique de l'air | Instruments de pesage sans poids internes de substitu-tion ou sans effectuer le calibrage avant utilisation | uAx=13.Dar0 |  |  |
| Incertitude-type composée | u(IP) de la forme u(IP) =  + .x u(IP)=ux2+ud02+ud2+uEIr2+upEIx2+uTx2+uexcx2+uAx2.x |  |  |  |
| Incertitude élargie (k = 2) | U(IP) = 2.u(IP) |  |  |  |

Tableau 4 :	estimation de l'incertitude de l'instrument de pesage SANS CORRECTION des erreurs d'indication

## 8.7.	Certificat d'Etalonnage

Le certificat d'étalonnage délivré doit faire apparaître les domaines sur lesquels ont porté l'étalonnage, et le (ou les) échelon(s) utilisé(s) pour chacun de ces domaines.

A l'issue de l'étalonnage d'un instrument de pesage, l'organisme établit un certificat d'étalonnage COFRAC conformément aux dispositions du document COFRAC n° 2015, Présentation des certificats d'étalonnage COFRAC. Ce certificat doit faire référence au présent document technique et être rédigé de telle sorte que les différentes étapes nécessaires à son établissement apparaissent clairement. Il comprend au minimum les valeurs d'erreurs d'indication relevées ainsi que les incertitudes sur leur détermination, U(EI) [étape 1]. Il peut aussi comprendre l'incertitude de l'instrument de pesage, U(IP), en spécifiant alors si les erreurs d'indication sont corrigées ou négligées [étape 2]. Il comprend obligatoirement en annexe les éléments permettant d'établir l'incertitude sur le résultat de la pesée [étape 3].

C'est ainsi que tout certificat d'étalonnage COFRAC délivré au titre du présent document doit comporter une annexe reprenant, dans son intégralité, l'annexe D du présent document.

Au titre du présent document, il ne peut pas être établi de constat de vérification COFRAC.

A ces dispositions s'ajoutent celles définies ci-après.

Dans le cas des organismes accrédités pour effectuer des étalonnages d'instruments de pesage mais effectuant aussi d'autres interventions non couvertes par l'accréditation, dont la maintenance de tout ou partie de l'instrument de pesage, le document d'étalonnage doit mentionner toutes les opérations effectuées sur l'instrument de pesage avant son étalonnage. Pour garantir la traçabilité des mesures effectuées, il est recommandé de déterminer l'erreur d'indication pour au moins une charge définie avant de procéder à toute intervention pouvant avoir une incidence sur les performances métrologiques. La valeur obtenue doit être consignée dans le certificat d'étalonnage.

La situation de l'instrument de pesage chez l'utilisateur doit faire l'objet d'une analyse rapportée dans le certificat d'étalonnage. Sa description doit également figurer dans le document d'étalonnage. Notamment, l'installation au moment de l'étalonnage de l'instrument de pesage et les conditions d'environnement (cf. § 8.4.) doivent être explicitement spécifiées dans le certificat d'étalonnage.

L'organisme doit informer l'utilisateur de manière claire et non ambiguë de la nature du document qu'il délivre. Il doit lui préciser que les résultats figurant dans ce document ne sont valables que dans les conditions de référence qui y sont reportées.

Note : L'étalonnage des instruments de pesage a pour objet d'examiner la qualité (raccordement) des pesées réalisées, et doit donc intervenir après les opérations de maintenance.

## 8.8.	Etiquettes d'étalonnage

Au titre du présent document, l'organisme n'est pas autorisé à apposer, à l'issue de sa prestation, une étiquette d'étalonnage (telle que définie dans le document COFRAC n° 2015, Présentation des certificats d'étalonnage COFRAC) sur l'instrument de pesage qu'il vient d'étalonner.

## 8.9.	Tableau des possibilités d'étalonnage de l'organisme

L'organisme doit établir un tableau récapitulatif des possibilités d’étalonnage contenant quatre colonnes :

-	le domaine de mesure considéré,

-	le nombre d'échelons que l'organisme peut traiter,

-	l'incertitude absolue,

-	et les méthodes et moyens de mesure mis en œuvre pour chaque domaine.

Ce tableau (5) est de la forme :

Etalonnage sur site

INSTRUMENT DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON-AUTOMATIQUE

| Domaine de mesure | Nombre d'échelons (voir note 1) | Incertitude absolue | Méthodes et moyens mis en œuvre |
| --- | --- | --- | --- |
| De 1 kg à 100 t |  3 000 | Voir note 2 | Etalons de masse de classe égale ou supérieure à M1 ou de qualité équivalente Liste des paramètres d'influence et de perturbation maîtrisés établie |
| De 1 kg à 10 t |  10 000 | Voir note 2 | Etalons de masse de classe égale ou supérieure à F1, F2, F' selon le cas ou de qualité équivalente Liste des paramètres d'influence et de perturbation maîtrisés établie |
| De 200 g à 10 kg |  1 000 000 | Voir note 2 | Etalons de masse de classe égale ou supérieure à E1, E2 selon le cas ou de qualité équivalente Liste des paramètres d'influence et de perturbation maîtrisés établie |

NOTE 1	:	Le nombre d'échelons d'étalonnage est égal au ratio entre la portée maximale de l'instrument de pesage retenue pour l'étalonnage et la résolution choisie pour l'étalonnage.

NOTE 2	:	Les incertitudes d'étalonnage délivrées dépendent des performances de l'instrument de pesage à étalonner ; elles ne peuvent en aucun cas être inférieures aux incertitudes d'étalonnage des étalons de masses utilisés lors de l'étalonnage.

Tableau 5 : exemple de présentation des possibilités d'étalonnage

# ANNEXE A

###### Estimation de l'incertitude sur une charge composée d'étalons de masse et d'une charge de substitution

Lorsque la quantité de masses-étalons disponible n’est pas suffisante pour effectuer un relevé sur un instrument de forte portée (en général, portée supérieure à 1000 kg), il est possible d’utiliser n’importe quelle charge constante en complément des masses-étalons disponibles. Cette charge constante est appelée"charge de substitution".

La masse de la charge de substitution (masse conventionnelle et incertitude associée) doit être évaluée. L’évaluation peut être effectuée de 2 manières :

	remplacement à l'identique ;

	évaluation par interpolation.

- L’opération consistant à utiliser une charge constante en complément des masses-étalons disponibles est appelée "raccordement". Cette opération peut être renouvelée n fois lors de l’étalonnage d’un instrument. L’incertitude-type correspondante est alors égale à n fois l’incertitude-type due à une substitution.

A.1.	Remplacement à l'identique

A.1.1.	Principe

Les masses-étalons disponibles sont remplacées (en totalité ou en partie) à l’identique par la charge de substitution. L’instrument de pesage à étalonner (ou éventuellement un autre instrument) est utilisé en tant que comparateur. La charge de substitution est ajustée jusqu'à obtenir la même indication que celle obtenue avec les masses-étalons disponibles. Pour ce faire, il faut comparer les indications fournies par l'instrument de pesage lorsqu'il mesure les étalons de masse, et lorsqu'il mesure la charge de substitution.

- Exemple :

| Quantité de masses-étalons | : | 17 000 kg disponibles |
| --- | --- | --- |
| Résolution de l’instrument utilisé (avec la méthode des seuils) | : | 4 kg |
| Raccordement n° 1 | : | Remplacement à l’identique par ajustage de la valeur de la charge de substitution à 17 000 kg avec une erreur d’indication inférieure à 4 kg. |
| Raccordement n° 2 | : | Remplacement à l’identique par ajustage de la valeur de la charge de substitution à 2 x 17 000 kg avec une erreur d’indication inférieure à 4 kg. |
| Etc. |  |  |

A.1.2.	Valeur de la charge composée d'étalons de masse et d'une charge de substitution

La valeur de la charge appliquée à l'instrument de pesage à étalonner, composée pour partie d'étalons de masse et pour partie d'une charge de substitution ajustée, est égale à la somme :

	des valeurs des étalons de masse (valeurs d'étalonnage données dans les certificats d'étalonnage ou valeurs nominales s'ils sont classés, attesté par un constat de vérification) ;

	du résultat du raccordement de la charge de substitution.

A.1.3.	Estimation d'incertitude

L'incertitude sur la valeur de la charge composée obtenue telle que décrite ci-dessus est basée sur les considérations suivantes. Pour l'ajustage, l'erreur d'indication de l'instrument à la charge à laquelle on l'utilise importe peu puisque l'on effectue en fait une double pesée. Le défaut d'excentration peut pratiquement ne pas être pris en compte si l'on prend la précaution de placer les charges de telle façon que, au moins le centre de gravité de la charge reste positionné de la même façon sur le récepteur de charge. La formation de l'indication dépend donc des défauts de fonctionnement propres à l'instrument qui ne peuvent être annulés.

L'incertitude sur la valeur de la charge composée comprend donc une composante liée à la répétabilité des pesées, à la résolution de l'instrument, à l'ajustage de la charge de substitution et aux étalons de masses disponibles.

A.1.3.1.	Composantes évaluées par une méthode de type A

Répétabilité des pesées

La répétabilité des pesées, ux, s'obtient comme décrit aux § 8.5.2.1. et 8.5.4.1.1. Cette répétabilité intervient deux fois, lors des pesées des étalons de masse et de la charge de substitution.

A.1.3.2.	Composantes évaluées par une méthode de type B

Résolution

L'estimation de l'incertitude-type due à la résolution, ud, est décrit au § 8.5.4.1.2. en relevant que la méthode par remplacement à l'identique recourt à la méthode des seuils.

La quantification intervient deux fois pour la détermination du résultat : à l'équilibre avec les étalons de masses et à l'équilibre avec la charge de substitution.

Etalons de masse

L'estimation de l'incertitude-type due aux étalons de masse, uEt, est décrit au § 8.5.4.1.2.

Ajustage de la charge de substitution

Lorsque l'on procède à la substitution des étalons de masse par une charge qui est ajustée, on s'efforce d'annuler la différence de masse entre les étalons, à la valeur à laquelle est fait le raccordement, et la masse de substitution. Cependant, les conditions de mesure, les paramètres de fonctionnement et les défauts de l'instrument perturbent l'ajustage et provoquent une incertitude sur l'exactitude du raccordement effectué.

En l'absence d'information, on considère que l'incertitude-type due à l'ajustage de la charge de substitution, uj, est au moins égale au cinquième de l'échelon d, soit : uj d5.

Dans l'esprit des rédacteurs du présent document technique, cette incertitude due à l'ajustage de la charge de substitution englobe l'incertitude due à la mobilité.

A.1.3.3.	Composition des incertitudes

Compte tenu de la corrélation existant entre la valeur de la masse de la charge de substitution et celle des étalons de masses, l'incertitude-type composée sur la valeur de la charge composée, uEt + S est :

uEt+S=2.ux2+2.ud2+4.uEt2+uj2

Quand une substitution est réalisée, il y a lieu de remplacer uEt du tableau 2 par uEt + S ainsi défini.

A.2.	Evaluation par interpolation

A.2.1.	Principe

- La charge de substitution est évaluée par interpolation linéaire entre 2 valeurs connues représentées par des masses-étalons. Ces 2 valeurs doivent encadrer la valeur de la charge de substitution. L'intervalle entre ces 2 valeurs ne devrait pas dépasser 100 e. La valeur de la charge de substitution elle-même et les valeurs des masses-étalons sont déterminées en utilisant l’instrument à étalonner (ou éventuellement un autre instrument).

- Exemple :

| Quantité de masses-étalons | : | 17 000 kg disponibles |
| --- | --- | --- |
| Résolution de l’instrument utilisé (avec la méthode des seuils) | : | 4 kg |
| Raccordement n° 1 | : | - Evaluation par interpolation avec une erreur d’indication inférieure à 4 kg de l’indication de l’instrument (sans ordre chronologique) :  16 000 kg de masses-étalons,  17 000 kg de masses-étalons,  charge de substitution n° 1. |
| Raccordement n° 2 | : | Evaluation par interpolation avec une erreur d’indication inférieure à 4 kg de l’indication de l’instrument (sans ordre chronologique) :  16 000 kg de masses-étalons,  17 000 kg de masses-étalons,  charge de substitution n° 2. |
| Etc. |  |  |

A.2.2.	Valeur de la charge composée d'étalons de masse et d'une charge de substitution

La valeur de la charge appliquée à l'instrument de pesage à étalonner, composée pour partie d'étalons de masse et pour partie d'une charge de substitution évaluée par interpolation, est égale à la somme :

	des valeurs des étalons de masse (valeurs d'étalonnage données dans les certificats d'étalonnage ou valeurs nominales s'ils sont classés, attesté par un constat de vérification) ;

	du résultat du raccordement de la charge de substitution.

A.2.3.	Estimation d'incertitude

L’évaluation de l’incertitude de la masse de la charge de substitution prend essentiellement en compte la résolution et la répétabilité de l’instrument utilisé, appliquée aux 2 mesurages d’encadrement, et l’incertitude sur les masses-étalons disponibles.

A.2.3.1.	Composantes évaluées par une méthode de type A

Répétabilité des pesées

La répétabilité des pesées, ux, s'obtient comme décrit aux § 8.5.2.1. et 8.5.4.1.1. Cette répétabilité intervient trois fois, lors des pesées de la charge de substitution et des étalons de masses (de valeur inférieure et supérieure à celle de la charge de substitution).

A.2.3.2.	Composantes évaluées par une méthode de type B

Résolution

L'estimation de l'incertitude-type due à la résolution, ud, est décrit au § 8.5.4.1.2.

La quantification intervient trois fois pour la détermination du résultat : à l'équilibre avec la charge constituée d'étalons de masse et de valeur inférieure à la charge de substitution, à l'équilibre avec la charge de substitution, et à l'équilibre avec la charge constituée d'étalons de masse et de valeur supérieure à la charge de substitution.

Etalons de masse

L'estimation de l'incertitude-type due aux étalons de masse, uEt, est décrit au § 8.5.4.1.2.

Interpolation

Lorsque l'on procède à l'interpolation de la valeur de la charge de substitution à l'aide des valeurs des étalons de masse, on introduit une incertitude due à cette interpolation.

En l'absence d'information, on considère que l'incertitude-type due à l'interpolation, uinterpol., est au moins égale au cinquième de l'échelon d, soit : uinterpol. d5.

A.2.3.3.	Composition des incertitudes

Compte tenu de la corrélation existant entre la valeur de la masse de la charge de substitution et celle des étalons de masses, l'incertitude-type composée sur la valeur de la charge composée, uEt + S est :

uEt+S=3.ux2+3.ud2+4.uEt2+uinterpol.2

Quand une substitution est réalisée, il y a lieu de remplacer uEt du tableau 2 par uEt + S ainsi défini.

# ANNEXE B

###### Exemple d'application au cas d'une balance analytique de portée 200 g et de résolution 0,1 mg sur toute sa plage de pesée

Est présenté ci-après un exemple d'estimation d’incertitude illustrant les notions développées dans le document technique étant entendu que les incertitudes estimées et proposées à la suite ne sont que des exemples réalistes mais dépendant de la procédure d’étalonnage et des caractéristiques du matériel utilisé et propres à chaque organisme.

B.1.	ETAPE 1 : étalonnage

B.1.1.	Conditions de définition de u(IP)

Application du § 8.6.1.

| Domaine spécifié | : | 50 g à 200 g |
| --- | --- | --- |
| Résolution | : | 0,1 mg |
| Mise en œuvre du système d'ajustage de la pente (calibrage) | : | oui |
| Classe des étalons de masses | : | E2 avec certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent EA |
| Variation de température | : | T = 1 °C (en étalonnage et en utilisation) |
| Coefficient de température de l'instrument de pesage | : | 1,5.10-6 °C-1 |
| Excentration (par rapport à la position centrale du récepteur de charge) | : | 100 g à 20 mm |
| Dispositifs ou fonctions annexes | : | aucun |
| Corrections des erreurs d'indication | : | non |

B.1.2.	Détermination de la répétabilité

Application du § 8.5.2.1.

| Charge appliquée | 100 g |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de la pesée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| x - 100 g | 0,2 mg | 0,4 mg | 0,6 mg | 0,1 mg | 0,2 mg |
| (ux)e | 0,2 mg |  |  |  |  |

B.1.3.	Détermination de l'erreur d'indication, EI

Application du § 8.5.2.2.

| Indication à charge nulle : 0,0 mg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge d'étalonnage appliquée | xi | 50 g | 100 g | 150 g | 200 g |
| Erreur d'indication relevée | EI | 0,2 mg | 0,3 mg | 0,8 mg | 1,2 mg |
| Moitié de l'erreur d'indication rapportée à la valeur du mesurande | EI2ixi | 2.10-6 | 1,5.10-6 | 2,7.10-6 | 3.10-6 |

EI2iximax = 3.10-6

B.1.4.	Estimation de l'incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication, u(EI)

Application du § 8.5.4., tableau 2

| COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges d'étalonnage appliquées | xi | 50 g |  | 100 g |  | 150 g | 200 g |
| Répétabilité | (ux)e | 0,2 mg |  |  |  |  |  |
| Résolution à vide : 0,1 mg | (ud0)e | 0,04 mg |  |  |  |  |  |
| Résolution en charge (charge = étalon de masse) : 0,1 mg | (ud)e | 0,04 mg |  |  |  |  |  |
| Etalonnage des étalons | ue(Eti) | 0,015 mg | 0,025 mg |  | 0,04 mg |  | 0,05 mg |
| Pérennité des étalons | up(Eti) | 0,015 mg | 0,025 mg |  | 0,04 mg |  | 0,05 mg |
| Influence de la température | (uT)e | 0,043 mg | 0,087 mg |  | 0,130 mg |  | 0,173 mg |
| Excentration de la charge | (uexc)e | négligée* | négligée* |  | négligée* |  | négligée* |
| Incertitude-type composée | u(EI) | 0,21 mg | 0,23 mg |  | 0,25 mg |  | 0,28 mg |
| Incertitude élargie (k = 2) | U(EI) | 0,43 mg | 0,46 mg |  | 0,50 mg |  | 0,56 mg |
| Incertitude-type relative | uEIxi | 4,3.10-6 | 2,3.10-6 |  | 1,7.10-6 |  | 1,4.10-6 |
| Incertitude-type relative maximale | uEIximax | 4,3.10-6 |  |  |  |  |  |

*	Si, lors de l'étalonnage, les étalons de masse sont régulièrement répartis de telle manière que le centre de gravité se trouve sur la verticale du centre du plateau, cet effet peut être considéré négligeable de même que son incertitude-type. (Rappel du § 8.5.4.1.)

B.2.	ETAPE 2	:	estimation de l'incertitude de la balance (prise en compte des composantes liées à l'instrument de pesage SEUL)

B.2.1.	Détermination de l'effet de l'excentration de charge

Application du § 8.6.2.2.

| Charge appliquée | 100 g |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position de la charge | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ii | 0 | 0,2 mg | 0,3 mg | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Ii - IC | \ | 0,2 mg | 0,3 mg | 0,4 mg | 0,3 mg |
| Incertitude-type relative | uexcx | 1,6.10-6 |  |  |  |

B.2.2.	Estimation de l'incertitude de l'instrument de pesage SANS CORRECTION des erreurs d'indication

Application du § 8.6.3.2., tableau 4

| COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |
| --- | --- | --- |
| Répétabilité | ux | 0,2 mg |
| Résolution à vide : 0,1 mg | ud0 | 0,04 mg |
| Résolution en charge (charge = corps à peser) : 0,1 mg | ud | 0,04 mg |
| Erreur d'indication non corrigée | uEI | 7,3.10-6.x |
| Pérennité des erreurs d'indication | up(EI) | 4,3.10-6.x |
| Influence de la température | uT | 8,7.10-7.x |
| Excentration de la charge | uexc | 1,6.10-6.x |
| Influence de la masse volumique de l'air | uA | 4.10-6.x |
| Incertitude-type composée | u(IP) | 0,2 mg + 9,5.10-6.x |
| Incertitude élargie (k = 2) | U(IP) | 0,4 mg + 1,9.10-5.x |

# ANNEXE C

###### Exemple d'application au cas d'un pont-bascule de portée 4 000 kg avec différentes valeurs de résolution

Est présenté ci-après un exemple d'estimation d’incertitude illustrant les notions développées dans le document technique étant entendu que les incertitudes estimées et proposées à la suite ne sont que des exemples réalistes mais dépendant de la procédure d’étalonnage et des caractéristiques du matériel utilisé et propres à chaque organisme.

C.1.	1er cas : résolution de 20 g (lecture directe "haute résolution")

C.1.1.	ETAPE 1 : étalonnage

C.1.1.1.	Conditions de définition de u(IP)

Application du § 8.6.1.

| Domaine spécifié | : | 1 500 kg à 4 000 kg |
| --- | --- | --- |
| Résolution | : | 20 g (lecture directe "haute résolution") |
| Mise en œuvre du système d'ajustage de la pente (calibrage) | : | sans objet |
| Classe des étalons de masses | : | M' avec certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent EA |
| Variation de température | : | T = 5 °C (T = 2 °C lors de l'étalonnage) |
| Coefficient de température de l'instrument de pesage | : | 25.10-6 °C-1 ( instrument avec approbation de modèle jusqu'à 6 000 e) |
| Excentration (par rapport à la position centrale du récepteur de charge) | : | 1 500 kg à 1 000 mm |
| Dispositifs ou fonctions annexes | : | aucun |
| Corrections des erreurs d'indication | : | non |

C.1.1.2.	Détermination de la répétabilité

Application du § 8.5.2.1.

| N° de la pesée | (x - Vn) où Vn est la valeur nominale de la charge appliquée |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 500 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| 1 | 0,06 kg | 0,30 kg | 0,42 kg |
| 2 | 0,12 kg | 0,18 kg | 0,32 kg |
| 3 | 0,08 kg | 0,24 kg | 0,28 kg |
| 4 | 0,08 kg | 0,18 kg | 0,36 kg |
| 5 | 0,10 kg | 0,18 kg | 0,30 kg |
| 6 | 0,14 kg | 0,28 kg | 0,32 kg |
| 7 | 0,02 kg | 0,26 kg | 0,44 kg |
| 8 | 0,08 kg | 0,24 kg | 0,28 kg |
| 9 | 0,08 kg | 0,18 kg | 0,28 kg |
| 10 | 0,00 kg | 0,20 kg | 0,36 kg |
| (ux)e | 0,042 kg | 0,046 kg | 0,058 kg |

C.1.1.3.	Détermination de l'erreur d'indication, EI

Application du § 8.5.2.2.

| Indication à charge nulle : 0,00 kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge d'étalonnage appliquée | xi | 1 500 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| Erreur d'indication relevée | EI | 0,10 kg | 0,22 kg | 0,36 kg |
| Moitié de l'erreur d'indication rapportée à la valeur du mesurande | EI2ixi | 3,3.10-5 | 3,7.10-5 | 4,5.10-5 |

EI2iximax = 4,5.10-5

C.1.1.4.	Estimation de l'incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication, u(EI)

Application du § 8.5.4., tableau 2

| COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges d'étalonnage appliquées | xi | 1 500 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| Répétabilité | (ux)e | 0,042 kg | 0,046 kg | 0,058 kg |
| Résolution à vide : 20 g | (ud0)e | 0,008 kg |  |  |
| Résolution en charge (charge = étalon de masse) : 20 g | (ud)e | 0,008 kg |  |  |
| Etalonnage des étalons (étalons classés) | EMT(Eti)2 | 0,075 kg | 0,150 kg | 0,200 kg |
| Influence de la température (T = 2 °C) | (uT)e | 0,043 kg | 0,087 kg | 0,115 kg |
| Excentration de la charge | (uexc)e | négligée* | négligée* | négligée* |
| Incertitude-type composée | u(EI) | 0,097 kg | 0,180 kg | 0,238 kg |
| Incertitude élargie (k = 2) | U(EI) | 0,194 kg | 0,359 kg | 0,477 kg |
| Incertitude-type relative | uEIxi | 6,5.10-5 | 6,0.10-5 | 6,0.10-5 |
| Incertitude-type relative maximale | uEIximax | 6,5.10-5 |  |  |

*	Si, lors de l'étalonnage, les étalons de masse sont régulièrement répartis de telle manière que le centre de gravité se trouve sur la verticale du centre du plateau, cet effet peut être considéré négligeable de même que son incertitude-type. (Rappel du § 8.5.4.1.)

C.1.2.	ETAPE 2	:	estimation de l'incertitude du pont-bascule (prise en compte des composantes liées à l'instrument de pesage SEUL)

C.1.2.1.	Détermination de l'effet de l'excentration de charge

Application du § 8.6.2.2.

| Charge appliquée | 1 500 kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position de la charge | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ii | 1 500,10 kg | 1 500,88 kg | 1 500,66 kg | 1 500,02 kg | 1 500,16 kg |
| Ii - IC | \ | 0,78 kg | 0,56 kg | - 0,08 kg | 0,06 kg |
| Incertitude-type relative | uexcx | 2,1.10-4 |  |  |  |

C.1.2.2.	Estimation de l'incertitude de l'instrument de pesage SANS CORRECTION des erreurs d'indication

Application du § 8.6.3.2., tableau 4

| COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |
| --- | --- | --- |
| Répétabilité | ux | 0,058 kg |
| Résolution à vide : 20 g | ud0 | 0,008 kg |
| Résolution en charge (charge = corps à peser) : 20 g | ud | 0,008 kg |
| Erreur d'indication non corrigée | uEI | 1,1.10-4.x |
| Pérennité des erreurs d'indication | up(EI) | 6,5.10-5.x |
| Influence de la température (T = 5 °C) | uT | 7,2.10-5.x |
| Excentration de la charge | uexc | 2,1.10-4.x |
| Influence de la masse volumique de l'air | uA | 4.10-6.x |
| Incertitude-type composée | u(IP) | 0,06 kg + 2,6.10-4.x |
| Incertitude élargie (k = 2) | U(IP) | 0,12 kg + 5,2.10-4.x |

C.2.	2ème cas : résolution de 1 kg (lecture directe)

C.2.1.	ETAPE 1 : étalonnage

C.2.1.1.	Conditions de définition de u(IP)

Application du § 8.6.1.

| Domaine spécifié | : | 1 500 kg à 4 000 kg |
| --- | --- | --- |
| Résolution | : | 1 kg (relevés effectués par lecture directe) |
| Mise en œuvre du système d'ajustage de la pente (calibrage) | : | sans objet |
| Classe des étalons de masses | : | M' avec certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent EA |
| Variation de température | : | T = 5 °C (T = 2 °C lors de l'étalonnage) |
| Coefficient de température de l'instrument de pesage | : | 25.10-6 °C-1 ( instrument avec approbation de modèle jusqu'à 6 000 e) |
| Excentration (par rapport à la position centrale du récepteur de charge) | : | 1 500 kg à 1 000 mm |
| Dispositifs ou fonctions annexes | : | aucun |
| Corrections des erreurs d'indication | : | non |

C.2.1.2.	Détermination de la répétabilité

Application du § 8.5.2.1.

| N° de la pesée | (x - Vn) où Vn est la valeur nominale de la charge appliquée |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 500 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| 1 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 2 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 3 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 4 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 5 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 6 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 7 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 8 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 9 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| 10 | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| (ux)e | 0,0 kg | 0,0 kg | 0,0 kg |

C.2.1.3.	Détermination de l'erreur d'indication, EI

Application du § 8.5.2.2.

| Indication à charge nulle : 0 kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge d'étalonnage appliquée | xi | 1 500 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| Erreur d'indication relevée | EI | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Moitié de l'erreur d'indication rapportée à la valeur du mesurande | EI2ixi | 0 | 0 | 0 |

EI2iximax = 0

C.2.1.4.	Estimation de l'incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication, u(EI)

Application du § 8.5.4., tableau 2

| COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges d'étalonnage appliquées | xi | 1 500 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| Répétabilité | (ux)e | 0,0 kg | 0,0 kg | 0,0 kg |
| Résolution à vide : 1 kg | (ud0)e | 0,4 kg |  |  |
| Résolution en charge (charge = étalon de masse) : 1 kg | (ud)e | 0,4 kg |  |  |
| Etalonnage des étalons (étalons classés) | EMT(Eti)2 | 0,075 kg | 0,150 kg | 0,200 kg |
| Influence de la température (T = 2 °C) | (uT)e | 0,043 kg | 0,087 kg | 0,115 kg |
| Excentration de la charge | (uexc)e | négligée* | négligée* | négligée* |
| Incertitude-type composée | u(EI) | 0,6 kg | 0,6 kg | 0,6 kg |
| Incertitude élargie (k = 2) | U(EI) | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,2 kg |
| Incertitude-type relative | uEIxi | 3,9.10-4 | 2,0.10-4 | 1,6.10-4 |
| Incertitude-type relative maximale | uEIximax | 3,9.10-4 |  |  |

*	Si, lors de l'étalonnage, les étalons de masse sont régulièrement répartis de telle manière que le centre de gravité se trouve sur la verticale du centre du plateau, cet effet peut être considéré négligeable de même que son incertitude-type. (Rappel du § 8.5.4.1.)

C.2.2.	ETAPE 2	:	estimation de l'incertitude du pont-bascule (prise en compte des composantes liées à l'instrument de pesage SEUL)

C.2.2.1.	Détermination de l'effet de l'excentration de charge

Application du § 8.6.2.2.

| Charge appliquée | 1 500 kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position de la charge | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ii | 1 500 kg | 1 501 kg | 1 501 kg | 1 500 kg | 1 500 kg |
| Ii - IC | \ | 1 kg | 1 kg | 0 kg | 0 kg |
| Incertitude-type relative | uexcx | 2,7.10-4 |  |  |  |

C.2.2.2.	Estimation de l'incertitude de l'instrument de pesage SANS CORRECTION des erreurs d'indication

Application du § 8.6.3.2., tableau 4

| COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |
| --- | --- | --- |
| Répétabilité | ux | 0,0 kg |
| Résolution à vide : 1 kg | ud0 | 0,4 kg |
| Résolution en charge (charge = corps à peser) : 1 kg | ud | 0,4 kg |
| Erreur d'indication non corrigée | uEI | 3,9.10-4.x |
| Pérennité des erreurs d'indication | up(EI) | 3,9.10-4.x |
| Influence de la température (T = 5 °C) | uT | 7,2.10-5.x |
| Excentration de la charge | uexc | 2,7.10-4.x |
| Influence de la masse volumique de l'air | uA | 4.10-6.x |
| Incertitude-type composée | u(IP) | 0,58 kg + 6,2.10-4.x |
| Incertitude élargie (k = 2) | U(IP) | 1,2 kg + 1,2.10-3.x |

C.3.	3ème cas : résolution de 1 kg (méthode des seuils)

C.3.1.	ETAPE 1 : étalonnage

C.3.1.1.	Conditions de définition de u(IP)

Application du § 8.6.1.

| Domaine spécifié | : | 1 500 kg à 4 000 kg |
| --- | --- | --- |
| Résolution | : | 1 kg (relevés effectués par la méthode des seuils, au 1/5 d soit 0,2 kg) |
| Mise en œuvre du système d'ajustage de la pente (calibrage) | : | sans objet |
| Classe des étalons de masses | : | M' avec certificat d'étalonnage COFRAC ou équivalent EA |
| Variation de température | : | T = 5 °C (T = 2 °C lors de l'étalonnage) |
| Coefficient de température de l'instrument de pesage | : | 25.10-6 °C-1 ( instrument avec approbation de modèle jusqu'à 6 000 e) |
| Excentration (par rapport à la position centrale du récepteur de charge) | : | 1 500 kg à 1 000 mm |
| Dispositifs ou fonctions annexes | : | aucun |
| Corrections des erreurs d'indication | : | non |

C.3.1.2.	Détermination de la répétabilité

Application du § 8.5.2.1.

| N° de la pesée | (x - Vn) où Vn est la valeur nominale de la charge appliquée |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 500 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| 1 | 0,0 kg | 0,4 kg | 0,4 kg |
| 2 | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,4 kg |
| 3 | 0,0 kg | 0,2 kg | 0,2 kg |
| 4 | 0,0 kg | 0,2 kg | 0,4 kg |
| 5 | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,4 kg |
| 6 | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,4 kg |
| 7 | 0,0 kg | 0,2 kg | 0,4 kg |
| 8 | 0,0 kg | 0,2 kg | 0,4 kg |
| 9 | 0,0 kg | 0,2 kg | 0,2 kg |
| 10 | 0,0 kg | 0,2 kg | 0,4 kg |
| (ux)e | 0,10 kg | 0,06 kg | 0,08 kg |

C.3.1.3.	Détermination de l'erreur d'indication, EI

Application du § 8.5.2.2.

| Indication à charge nulle : 0,0 kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge d'étalonnage appliquée | xi | 1 500 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| Erreur d'indication relevée | EI | 0,2 kg | 0,2 kg | 0,4 kg |
| Moitié de l'erreur d'indication rapportée à la valeur du mesurande | EI2ixi | 6,7.10-5 | 3,3.10-5 | 5,0.10-5 |

EI2iximax = 6,7.10-5

C.3.1.4.	Estimation de l'incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication, u(EI)

Application du § 8.5.4., tableau 2

| COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Charges d'étalonnage appliquées | xi | 1 500 kg | 3 000 kg | 4 000 kg |
| Répétabilité | (ux)e | 0,10 kg | 0,06 kg | 0,08 kg |
| Résolution à vide : 1 kg | (ud0)e | 0,06 kg |  |  |
| Résolution en charge (charge = étalon de masse) : 1 kg | (ud)e | 0,06 kg |  |  |
| Etalonnage des étalons (étalons classés) | EMT(Eti)2 | 0,075 kg | 0,150 kg | 0,200 kg |
| Influence de la température (T = 2 °C) | (uT)e | 0,043 kg | 0,087 kg | 0,115 kg |
| Excentration de la charge | (uexc)e | négligée* | négligée* | négligée* |
| Incertitude-type composée | u(EI) | 0,15 kg | 0,20 kg | 0,26 kg |
| Incertitude élargie (k = 2) | U(EI) | 0,31 kg | 0,40 kg | 0,52 kg |
| Incertitude-type relative | uEIxi | 1,0.10-4 | 6,7.10-5 | 6,5.10-5 |
| Incertitude-type relative maximale | uEIximax | 1,0.10-4 |  |  |

*	Si, lors de l'étalonnage, les étalons de masse sont régulièrement répartis de telle manière que le centre de gravité se trouve sur la verticale du centre du plateau, cet effet peut être considéré négligeable de même que son incertitude-type. (Rappel du § 8.5.4.1.)

C.3.2.	ETAPE 2	:	estimation de l'incertitude du pont-bascule (prise en compte des composantes liées à l'instrument de pesage SEUL)

C.3.2.1.	Détermination de l'effet de l'excentration de charge

Application du § 8.6.2.2.

| Charge appliquée | 1 500 kg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Position de la charge | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ii | 1 500,2 kg | 1 500,8 kg | 1 500,6 kg | 1 500,0 kg | 1 500,2 kg |
| Ii - IC | \ | 0,6 kg | 0,4 kg | - 0,2 kg | 0,0 kg |
| Incertitude-type relative | uexcx | 1,6.10-4 |  |  |  |

C.3.2.2.	Estimation de l'incertitude de l'instrument de pesage SANS CORRECTION des erreurs d'indication

Application du § 8.6.3.2., tableau 4

| COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |
| --- | --- | --- |
| Répétabilité | ux | 0,10 kg |
| Résolution à vide : 1 kg | ud0 | 0,41 kg |
| Résolution en charge (charge = corps à peser) : 1 kg | ud | 0,41 kg |
| Erreur d'indication non corrigée | uEI | 1,7.10-4.x |
| Pérennité des erreurs d'indication | up(EI) | 1,0.10-4.x |
| Influence de la température (T = 5 °C) | uT | 7,2.10-5.x |
| Excentration de la charge | uexc | 1,6.10-4.x |
| Influence de la masse volumique de l'air | u | 4.10-6.x |
| Incertitude-type composée | u(IP) | 0,59 kg + 2,7.10-4.x |
| Incertitude élargie (k = 2) | U(IP) | 1,2 kg + 5,3.10-4.x |

# ANNEXE D

###### Information à délivrer en annexe de tout certificat d'étalonnage émis

(cf. § 8.7.)

Tout certificat d'étalonnage COFRAC émis au titre du présent document doit comporter une annexe reprenant les deux pages suivantes dans leur intégralité.

CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°	Annexe - Page 1 / 2

ANNEXE : Eléments pour le calcul de la masse
ou de la masse conventionnelle d’un corps pesé et de son incertitude

1.	Préambule

La traçabilité de la détermination de la masse (ou de la masse conventionnelle) d’un corps à l’aide d’un instrument de pesage est assurée par la réalisation des trois étapes suivantes :

| Etape | Opération | Données obtenues | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ère étape | Détermination des erreurs d'indications de l'instrument de pesage et des incertitudes associées. |  Erreur d'indication : EI  Incertitude élargie (k = 2) associée : U(EI) | Opération appelée « étalonnage ». |
| 2ème étape | Détermination de l’incertitude de l’instrument de pesage. |  Incertitude élargie (k = 2) de l'instrument de pesage : U(IP) | Exploitation des résultats de l'étalonnage. |
| 3ème étape | Détermination du résultat de la pesée d'un corps, de sa masse (ou de sa masse conventionnelle) et de l’incertitude associée. |  Résultat de la pesée du corps : x  Masse (ou masse conventionnelle) du corps pesé : M  Incertitude élargie (k = 2) associée : U(M) | Prise en compte de l’incertitude de l’instrument de pesage et des paramètres liés au corps pesé. |

L'utilisateur d’un instrument de pesage peut réaliser lui-même toutes ces opérations. Dans le cas où il les sous-traite (à un organisme extérieur, à une structure métrologique interne à son entreprise, ...), il ne peut sous-traiter que les deux premières étapes, la troisième ne pouvant être accomplie que par lui seul. C'est pourquoi l'accréditation COFRAC délivrée au titre du document COFRAC n° 2089 (Exigences spécifiques relatives à l'étalonnage d'instruments de pesage à fonctionnement non-automatique) ne porte que sur les deux premières étapes. La présente annexe comporte les éléments nécessaires pour la réalisation, par l'utilisateur, de la troisième étape.

2.	Expression de la masse ou de la masse conventionnelle d'un corps

Lorsque les erreurs d’indication d’un instrument de pesage sont déterminées à l’aide d’étalons de masse conformes à la recommandation R 111 de l’OIML ou à la circulaire de la SDM 92.00.600.001.1 du 15 octobre 1992, la masse ou la masse conventionnelle (M) du corps pesé est donnée par la relation approchée suivante, les termes du second ordre étant négligés :

M = x - EI + C

dans laquelle :

	M	est la masse ou la masse conventionnelle du corps,

	x	est le résultat de la pesée du corps, défini par :

x = IC - I0

avec	:	IC	:	indication de l’instrument après avoir placé le corps sur son récepteur de charge,

I0	:	indication de l’instrument avant de placer le corps sur son récepteur de charge,

	EI 	est l’erreur d'indication de l'instrument de pesage, donnée par l’étalonnage,

	C	est une correction de poussée de l’air qui vaut :

a.1r−1ro.x	lorsque la grandeur mesurée (M) est la masse

a−ao.1r−1ro.x	lorsque la grandeur mesurée (M) est la masse conventionnelle

avec	:	a	:	masse volumique de l'air ambiant lors de la pesée, exprimée en kg.m-3,

a0	:	masse volumique de l'air conventionnelle égale à 1,2 kg.m-3,

r	:	masse volumique du corps pesé, exprimée en kg.m-3,

r0	:	masse volumique conventionnelle égale à 8 000 kg.m-3.

Si la masse volumique de l’air n’est pas déterminée lors de la pesée, il est possible, dans les conditions habituelles de pesée, de prendre la valeur 1,2 kg.m-3 avec une incertitude-type associée de 0,06 kg.m-3 et ceci jusqu’à une altitude de 600 mètres.

Il est fréquent qu’un instrument de pesage soit utilisé en considérant comme négligeable la correction de justesse (- EI) ou la correction de poussée de l’air (+ C). Dans ce cas, il doit en être tenu compte dans le calcul de l’incertitude sur (M) par des composantes appropriées.

3.	Expression de l'incertitude de la masse ou de la masse conventionnelle du corps pesé

L'incertitude sur la masse (ou la masse conventionnelle) du corps pesé fait intervenir deux termes :

	l’incertitude de l’instrument de pesage u(IP), qui regroupe les incertitudes sur x et sur EI,

	l’incertitude de la correction de poussée de l’air.

Il s'y ajoute également, si nécessaire, une composante relative aux conditions particulières de pesée uautre à documenter (stabilité des indications, caractéristiques particulières du corps,…).

CERTIFICAT D'ETALONNAGE N°	Annexe - Page 2 / 2

3.1.	Incertitude de l’instrument de pesage u(IP)

Lorsque l’incertitude de l’instrument de pesage a été établie dans le Certificat d’Etalonnage, elle est exprimée sous la forme 
u(IP) =  + .x et deux valeurs de cette expression peuvent être données : l’une pour le cas où la correction de justesse est appliquée au calcul de (M) et l’autre lorsque cette correction est négligée. La valeur de la composante d’incertitude est donc choisie en conséquence. Il faut par ailleurs veiller à ce que les conditions précisées dans le Certificat d’Etalonnage pour lesquelles ces valeurs sont établies sont respectées lors de la pesée du corps.

Si l’incertitude de l’instrument de pesage n’a pas été établie lors de l’étalonnage de l’instrument, il est nécessaire de la déterminer conformément au document COFRAC n° 2089.

3.2.	Incertitude de la correction de poussée de l'air

L'incertitude de la correction de poussée de l’air fait intervenir deux composantes, celle, notée ua relative à la détermination de la masse volumique de l’air, et celle notée ur associée à la masse volumique du corps pesé.

Si la correction de poussée de l’air est négligée dans le calcul de (M), l’incertitude-type associée à cette non-correction, notée uncpa vaut, dans les conditions habituelles de pesée, l’une des valeurs définies dans le tableau 1. Elles y sont données sous forme relative obtenue en divisant uncpa par  x et sont fonction de la grandeur mesurée (masse ou masse conventionnelle) pour 2 domaines de la masse volumique (r) du corps.

Tableau 1 : Incertitude-type relative uncpa/x due à la non correction de la poussée de l’air

| Masse volumique (r) du corps pesé | Masse | Masse conventionnelle |
| --- | --- | --- |
| 500 kg.m-3  r  2 500 kg.m-3 | uncpa /x = 1,3.10-3 | uncpa /x = 1,5.10-4 |
| 2 500 kg.m-3 < r  9 000 kg.m-3 | uncpa /x = 1,9.10-4 | uncpa /x = 2,1.10-5 |

Les valeurs uncpa/x de ce tableau sont égales à la moitié de la correction maximale de poussée de l’air dans le domaine de masse volumique du corps considéré et pour les variations maximales de température tair, de pression Patm, et de taux d’humidité relative HRair de l’air suivantes :

| 0 °C  tair  40 °C | 963 hPa  Patm  1 063 hPa | 0 % HR  HRair  100 % HR |
| --- | --- | --- |

A ces conditions, il correspond une fourchette de masse volumique (a) de l’air donnée par : 1,072 kg.m-3    a    1,356 kg.m-3.

3.3.	Incertitude u(M) de la masse ou de la masse conventionnelle

Le tableau 2 ci-après récapitule les composantes de l’incertitude de (M). Plusieurs de ces composantes sont mises en valeur relative en les divisant par le résultat de la pesée (x).

Tableau 2 : Composantes d’incertitude-type de la masse ou de la masse conventionnelle (M)

| ORIGINE |  | COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instrument de pesage |  | Incertitude-type de l'instrument de pesage | u(IP) =  + .x Les coefficients  et  sont choisis en fonction de l’application ou non des corrections de justesse de l’instrument. |  |
|  |  | Incertitude-type due à la masse volumique de l'air | uax=1r−1r0.u(a) |  |
| Correction | appliquée | Incertitude-type due | Calcul de (M) en masse | urx=ar2.u(r) |
| de poussée |  | à la masse volumique du corps | Calcul de (M) en masse conventionnelle | urx=a−a0r2.u(r) |
| de l'air (C) | ou négligée | Incertitude-type due à la non-correction | uncpa/x La valeur est choisie dans le tableau 1. |  |
| Autres composantes |  | Conditions particulières de pesée | uautre à documenter |  |
| Incertitude-type composée |  | Si correction (C) appliquée : u(M)=α2+uautre2+β2+uax2+urx2.x Si correction (C) négligée : u(M)=α2+uautre2+β2+uncpax2.x |  |  |
| Incertitude élargie sur (M) (k = 2) |  | U(M) = 2.u(M) |  |  |

4.	Suivi d'un instrument de pesage

Il est recommandé à l'utilisateur de réaliser un suivi métrologique de son instrument de pesage par exemple en contrôlant périodiquement :

	la répétabilité des résultats des pesées,

	l'erreur d'indication de l'instrument.