# 1 -	Objectif

Cette fiche de travail  a pour objectif l’ajutage  d'un transmetteur de  pression absolue .

# 2 -	Matériel utilisé

Vous devez avoir à votre disposition le matériel suivant:

- alimentation 24 V continu

- multimètre « Métrix »

- capteur électronique

- détendeur réglable

- manomètre étalon

- tubes vinyle 4/6, tés et raccords pneumatiques

- cordons de mesure

# 3 -	Schéma de câblage

# 4 -	Travail à effectuer

4.1 Travail préparatoire

- Fixer l’étendue d’échelle du transmetteur :

- Exemple 0 à 5000 mbar abs.

- Téléphoner à la météo locale pour demander la valeur de la pression atmosphérique :

- Exemple : 1013 hectopascals soit 1013 mbar abs.

- A l’aide du logiciel « équation du transmetteur » déterminer la valeur du signal de sortie du transmetteur :

- Dans l’exemple joint : 7.24 mA

- Raccorder les appareils sur le plan électrique

- Réaliser le montage pour simuler la pression d'étalonnage

## 4.2 Ajutage

- La chambre du transmetteur étant à la pression atmosphérique régler le signal de sortie du transmetteur à 7,24 mA

- Connecter la sortie du détendeur avec un té au manomètre étalon(pression absolue) et à la chambre du transmetteur.

- Régler le détendeur pour obtenir une pression de 5000 mbar abs. au manomètre étalon.

- Régler le signal de sortie du transmetteur à 20.0mA

- Recommencer l’opération 4.2 plusieurs fois.

- Cette méthode est appelée méthode du faux zéro.