- Tunnel d’incertitude

- Le tunnel d’incertitude est le diagramme permettant la détermination de l’erreur maximale tolérée sur la charge à peser.

- Pour chaque balance, d’une classe d’exactitude donnée, on associe un tunnel de précision.

- Pour chaque charge reconvertie en un nombre d’échelons, on fait correspondre une EMT lue directement dans le tunnel.

Les erreurs maximales tolérées lors de réception (vérification primitive), exprimées en échelon en fonction des portées maximales exprimées aussi en nombre d’échelon, sont données par la figure

Figure 1 : Schéma des erreurs maximales tolérées

50000 e

200000 e

-1.0 e

+ 1.0 e

- 0.5 e

+ 0.5 e

Max

Erreur

SPECIALE

- 1.5 e

+ 1.5 e

5000 e

20000 e

-1.0 e

+ 1.0 e

- 0.5 e

+ 0.5 e

Max

Erreur

FINE

- 1.5 e

+ 1.5 e

100000 e

50 e

200 e

-1.0 e

+ 1.0 e

- 0.5 e

+ 0.5 e

Max

Erreur

ORDINAIRE

- 1.5 e

+ 1.5 e

1000 e

500 e

2000 e

-1.0 e

+ 1.0 e

- 0.5 e

+ 0.5 e

Max

Erreur

MOYENNE

- 1.5 e

+ 1.5 e

10000 e

Remarque : Les erreurs maximales tolérées lors des étalonnages périodiques sont le double des erreurs maximales tolérées à la réception de l’instrument de pesage.

n = Max /e

- Classe de précision d’une balance

Les balances sont classées en quatre classes de précision:

  - Précision spéciale: I,

  - Précision fine: II,

  - Précision moyenne: III,

  - Précision ordinaire: IV.

Tableau 1 : Classification des instruments de pesage.

| Classe de précision | Echelon de vérification (e) | Nombre d’échelon de vérification n= Max/e |  | Portée minimale Min (Limite inférieure) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | minimum | maximum |  |
| Spéciale I | 0,001 g  e | 50 000 | - | 100 e |
| Fine II | 0,001 g  e  0,005 g 0,1 g  e | 100 5 000 | 100 000 100 000 | 20 e 50 e |
| Moyenne III | 0,1 g  e  2 g 5 g  e | 100 500 | 10 000 10 000 | 20 e 20 e |
| Ordinaire IIII | 5 g  e | 100 | 1 000 | 10 e |