## Incertitudes
Résolution: | 1 | mg
Variation T°C | 2 | °C
Coeff T°C | 1.5e-05 | °C-1
Estimation des Incertitudes dues à l'étalonnage
Répétabilité
Charge appliquée |  | 100
N° de la pesée |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
x |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.999 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100
x-100g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
(ux)e |  | 100 1: 0.31623 |  | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00033333
Détermination de l'erreur d'indication
Indication à charge nulle |  | 100 1: 0
Charge d'étalonnage appliquée |  | xi (VEt) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300
Indication à charge |  | xEt | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 199.999 | 299.999
Erreur d'indication relevée |  | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1
Moitié de l'erreur d'indication rapportée à la valeur du mesurande |  | (EI/2)i/xi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5e-06 | -1.6667e-06
Incertitude sur la détermination de l'erreur d'indication
COMPOSANTE |  | 100 1: INCERTITUDE-TYPE
Charges d'étalonnage appliquées |  | xi (VEt) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300
Répétabilité |  | 100 1: (ux)e; 100 2: 0.31623
Résolution à vide 1 mg |  | 100 1: (ud0)e; 100 2: 0.40825
Résolution en charge 1 mg |  | 100 1: (ud)e; 100 2: 0.40825
Etalonnage des étalons |  | ue(Eti) | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.0325 | 0.04 | 0.05 | 0.075 | 0.15 | 0.16771
Influence de la température |  | (uT)e | 0.017321 | 0.034641 | 0.086603 | 0.17321 | 0.34641 | 0.86603 | 1.7321 | 3.4641 | 5.1961
Excentration de la charge |  | 100 1: (uexc)e; 100 2: négligeable
Incertitude type composée |  | u(Ei) | 0.65868 | 0.65949 | 0.66442 | 0.68146 | 0.74494 | 1.089 | 1.8544 | 3.5293 | 5.2404
Incertitude élargie (k=2) |  | U(Ei) | 1.3174 | 1.319 | 1.3288 | 1.3629 | 1.4899 | 2.1779 | 3.7089 | 7.0585 | 10.4807
Incertitude-type relative |  | u(Ei)/xi | 0.00065868 | 0.00032975 | 0.00013288 | 6.8146e-05 | 3.7247e-05 | 2.1779e-05 | 1.8544e-05 | 1.7646e-05 | 1.7468e-05
Incertitude-type relative maximale |  | 100 1: (u(Ei)/xi)max; 100 2: 0.00065868
Incertitude sur l'erreur d'indication sans correction |  | 100 1: 0.00065618
Estimation de l'incertitude de la balance (composantes liées à l'instrument de pesage SEUL)
Excentration de la charge
Charge appliquée |  | 100 1: 100
Position de la charge |  | 100 1: C; 100 2: 1; 100 3: 2; 100 4: 3; 100 5: 4
Ii |  | 100 1: 0; 100 2: 1; 100 3: 0; 100 4: 0; 100 5: 1
Ii-Ic |  | 100 1: \; 100 2: 1; 100 3: 0; 100 4: 0; 100 5: 1
uexc |  | 100 1: ¦Ii-Ic¦max/√6; 100 2: 0.40825
Incertitudes-type relative |  | 100 1: uexc/x; 100 2: 4.0825e-06
COMPOSANTE |  | 100 1: INCERTITUDE-TYPE
Répétabilité |  | 100 1: ux; 100 2: 0.31623; 100 4: 0.65828; 100 7: 2a
Résolution à vide 1 mg |  | 100 1: ud0; 100 2: 0.40825; 100 7: 1.3166
Résolution en charge 1 mg |  | 100 1: ud; 100 2: 0.40825
Erreur d'indication non corrigée |  | 100 1: uEI; 100 2: 0.00065618; 100 3: .x; 100 4: 0.00092816; 100 7: 2B
0.0018563
Pérennité des erreurs d'indication |  | 100 1: up(EI); 100 2: 0.00065618; 100 3: .x
Influence de la température |  | 100 1: uT; 100 2: 1.7321e-05; 100 3: .x
Excentration de la charge |  | 100 1: uexc; 100 2: 4.0825e-06; 100 3: .x
Influence de la masse volumique de l'air |  | 100 1: uA; 100 2: 4e-06; 100 3: .x
Incertitude-type composée |  | 100 1: u(IP); 100 2: 0.66mg+0.00093.x
Incertitude élargie (k=2) |  | 100 1: U(IP); 100 2: 1.32mg+0.00186.x
|  | Masse (x) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300
|  | U(IP) | 3.1729 | 5.0292 | 10.5981 | 19.8797 | 38.4428 | 94.1322 | 186.9479 | 372.5793 | 558.2106
2.3

## Feuil2
Masse étalon | Incertitude sur la masse étalon | Incertitude sur l'indication de la balance | Indication de la balance |  | Erreur absolue de justesse |  |  |  | incertitude de résolution
( g ) | ( mg ) | ( mg ) | ( g ) |  | ( g ) |  |  |  | d = | 1 | mg
1 | 0.03 | 0.57813 | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | 0.04 | 0.57873 | 2 |  | 0 |  |  | 0 | (ud)e = | 0.40825 | mg
5 | 0.05 | 0.57951 | 5 |  | 0 |  |  | 0
10 | 0.065 | 0.581 | 10 |  | 0 |  |  | 0
20 | 0.08 | 0.58287 | 20 |  | 0 |  |  | 0
50 | 0.1 | 0.58595 | 50 |  | 0 |  |  | 0
100 | 0.15 | 0.59652 | 100 |  | 0 |  |  | 0
200 | 0.3 | 0.65064 | 199.999 |  | -0.001 |  |  | -2.5e-06
300 | 0.33541 | 0.66771 | 299.999 |  | -0.001 |  |  | -1.6667e-06
b - Fidélité de la balance
Masse étalon | Incertitude sur la masse étalon | Incertitude de répétabilité | Indication de la balance |  |  |  |  | Erreur maximale
( g ) | ( mg ) | ( mg ) | ( g ) |  |  |  |  | ( g )
10 | 0.065 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
100 | 0.15 | 0.0001 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.0009
|  |  | 99.999 | 100 | 100 | 100 | 100
c - Excentration de la charge
Masse étalon | Incertitude sur la masse étalon | Incertitude sur l'indication de la balance | Indication de la balance ( g ) |  |  |  | Erreur maximale
( g ) | ( mg ) | ( mg ) | 1 | 2 | 3 | 4 | ( g )
10 | 0.065 | 0.581 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
100 | 0.15 | 0.59652 | 100.001 | 100 | 100 | 100.001 | 0.001