## OIML
Valeur nominale |  | Classes de précision
|  | E1 |  | E2 |  | F1 |  | F2 |  | M1 |  | M2 |  | M3
50 | kg | ± | 25 | ± | 75 | ± | 250 | ± | 750 | ± | 2.5 | ± | 8 | ± | 25
20 | kg | ± | 10 | ± | 30 | ± | 100 | ± | 300 | ± | 1 | ± | 3.2 | ± | 10
10 | kg | ± | 5 | ± | 15 | ± | 50 | ± | 150 | ± | 500 | ± | 1.6 | ± | 5
5 | kg | ± | 2.5 | ± | 7.5 | ± | 25 | ± | 75 | ± | 250 | ± | 0.8 | ± | 2.5
2 | kg | ± | 1 | ± | 3 | ± | 10 | ± | 30 | ± | 100 | ± | 0.4 | ± | 1
1 | kg | ± | 0.5 | ± | 1.5 | ± | 5 | ± | 15 | ± | 50 | ± | 0.2 | ± | 0.5
500 | g | ± | 250 | ± | 750 | ± | 2.5 | ± | 7.5 | ± | 25 | ± | 0.1 | ± | 0.3
200 | g | ± | 100 | ± | 300 | ± | 1 | ± | 3 | ± | 10 | ± | 50 | ± | 0.1
100 | g | ± | 50 | ± | 150 | ± | 500 | ± | 1.5 | ± | 5 | ± | 30 | ± | 0.1
50 | g | ± | 30 | ± | 100 | ± | 300 | ± | 1 | ± | 3 | ± | 30 | ± | 0.1
20 | g | ± | 25 | ± | 80 | ± | 250 | ± | 0.8 | ± | 2.5 | ± | 20 | ± | 0.05
10 | g | ± | 20 | ± | 60 | ± | 200 | ± | 0.6 | ± | 2 | ± | 20 | ± | 0.05
5 | g | ± | 15 | ± | 50 | ± | 160 | ± | 500 | ± | 1.5 | ± | 10 | ± | 0.05
2 | g | ± | 12 | ± | 40 | ± | 120 | ± | 400 | ± | 1.2 | ± | 5
1 | g | ± | 10 | ± | 30 | ± | 100 | ± | 300 | ± | 1 | ± | 5
500 | mg | ± | 8 | ± | 25 | ± | 80 | ± | 250 | ± | 800 | ± | 5
200 | mg | ± | 6 | ± | 20 | ± | 60 | ± | 200 | ± | 600 | ± | 4
100 | mg | ± | 5 | ± | 15 | ± | 50 | ± | 150 | ± | 500 | ± | 3
50 | mg | ± | 4 | ± | 12 | ± | 40 | ± | 120 | ± | 400
20 | mg | ± | 3 | ± | 10 | ± | 30 | ± | 120 | ± | 300
10 | mg | ± | 2 | ± | 8 | ± | 25 | ± | 100 | ± | 250
5 | mg | ± | 2 | ± | 6 | ± | 20 | ± | 60 | ± | 200
2 | mg | ± | 2 | ± | 6 | ± | 20 | ± | 60 | ± | 200
1 | mg | ± | 2 | ± | 6 | ± | 20 | ± | 60 | ± | 200

## Caracteristique et les essais
Domaine spécifié | 50g à 200 g | [5 empty] | n | coeff temp
Résolution | 0.1 |  |  |  |  | IIII | 1000 | 0.00025
Classe | I |  |  |  |  | III | 10000 | 2.5e-05
Classe des étalons de masses | E2 avec certificat d'étalonnage 02554/02555/02556/06645 |  |  |  |  | II | 100000 | 5e-06
Variation de température (en étalonnage) DT = | 1 |  |  |  |  | I | Au dela | 1.5e-06
Variation de température (en utilisation) DT = | 1
Coefficient de température de la balance (°C-1 ) | 1.5e-06
Excentration (par rapport au centre du plateau) | 100g à 20mm
Poids étalons
Etalon | 50 | 100 | 150 | 200
ue(EtI) | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.3
Traitement de l'excentration
Charge appliquée (x) | 100
Position de la charge | C | 1 | 2 | 3 | 4
Indication | 100 | 100.0002 | 100.0003 | 100.0004 | 100.0003
Ii - 50 g | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3
Ii - IC | \ | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3
Ii - IC (relatif) | \ | 2e-06 | 3e-06 | 4e-06 | 3e-06
Eexc max | 0.4
Incertitude-type relative | uexc/x | 0.1633
Traitement de la répétabilité
Charge appliquée | 100
N° de la pesée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
x | 100.0002 | 100.0004 | 100.0006 | 100.0001 | 100.0002
x - 50g | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2
Ee | 0.5
(ux)e | 0.2
Traitement de l'erreur d'indication Ei
Indication à charge nulle : 0,0 mg
Charge d'étalonnage appliquée | xi | 50 | 100 | 150 | 200
Indication relevée |  | 50.0002 | 100.0003 | 150.0008 | 200.0012
Erreur d'indication relevée | EI | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2
Moitié de l'erreur d'indication | EI/2 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.6
Modélisation de l'erreur d'indication Ei
Indication à charge nulle : 0,000 mg
Charge d'étalonnage appliquée | xi | 50 | 100 | 150 | 200
Erreur d'indication relevée | EI | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2
Modélisation : Y = a·x + b | a | b
| 0.007 | -0.25
Erreur recalculée |  | 0.34975 | 0.69975 | 1.0498 | 1.3998
D absolu |  | 0.14975 | 0.39975 | 0.24975 | 0.19975
+ grand écart de modélisation |  | 0.39975

## U(Ei)
Incertitude de l'erreur d'indication, u(EI)
COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE
Charge appliquée | xi | 50 | 100 | 150 | 200
Répétabilité | (ux)e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Résolution à vide | (ud0)e | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825
Résolution en charge | (ud)e | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825
Étalonnage des étalons | uEt1 | 0.05 | 0.075 | 0.125 | 0.15
Pérennité des étalons | uEtp
Influence de la température UTILISATION | (uT)e | 0.043301 | 0.086603 | 0.1299 | 0.17321
Excentration de la charge | (uexc)e
Incertitude-type composée | u(EI) | 0.21842 | 0.23761 | 0.27538 | 0.30957
Incertitude élargie (k = 2) | U(EI) | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.31
|  | 0.43684 | 0.47522 | 0.55076 | 0.61914
Conformité de la balance
Charge |  | 50 | 100 | 150 | 200
EMT |  | 1 | 2 | 2 | 2
U(EI) |  | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.31
Erreur EI |  | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2
Conformité |  | OUI | OUI | OUI | OUI
l'échelon de vérification (e) dépend de l'échelon réel (d) et de cette formule : e = k × d
EMT | Masse exprimée en g
| Classe I |  |  |  | Classe II | Classe III
± 1 e | 0 < m < 50 000 e |  |  |  | 0 < m < 5 000 e | 0 £ m < 500 e
± 2 e | 50 000 e < m < 200 000 e |  |  |  | 5 000 e < m < 20 000 e | 500 e < m < 2 000 e
± 3 e | 200 000 e < m |  |  |  | 20 000 e < m< 100 000 e | 2 000 e < m < 10 000 e

## U(IP)
U(IP) SANS CORRECTION des erreurs d'indication
COMPOSANTE | INCERTITUDE-TYPE
Charge appliquée | xi | 50 | 100 | 150 | 200
Répétabilité | ux | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Résolution à vide | ud0 | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825
Résolution en charge | ud | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825 | 0.040825
Incertitude erreur indication | u(EI) | 0.21842 | 0.23761 | 0.27538 | 0.30957
Moitié d'erreur d'indication | (EI/2) | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.6
Erreur d'indication non corrigée | uEI | 0.24023 | 0.281 | 0.48563 | 0.67515
Pérennité erreur d'indication | up(EI) | 0.21842 | 0.23761 | 0.27538 | 0.30957
Influence température ETALONNAGE | uT | 0.043301 | 0.086603 | 0.1299 | 0.17321
Excentration | uexc | 0.1633 | 0.1633 | 0.1633 | 0.1633
Masse volumique de l'air | uA | 0.00023586 | 0.00047172 | 0.00070758 | 0.00094345
Incertitude-type composée | u(IP) | 0.42106 | 0.46143 | 0.6313 | 0.80726
Incertitude élargie | U(IP) | 0.843 | 0.923 | 1.263 | 1.615
Incertitude élargie arrondie
Modélisation : Y = a.x + b | a | b
| 0.005312 | 0.497
incertitude recalculée |  | 0.27 | 0.54 | 0.8 | 1.07
D absolu |  | 0.26916 | 0.53908 | 0.79874 | 1.0684
+ grand écart de modélisation |  | 1.0684

## Masse volumique
étendues des conditions ambiantes en utilisation
Température de l'air | 21.2
Humidité de l'air | 50
Pression | 1
Masse volumique | -0.0043877 | Da = | 6.5364e-05
étendues des conditions ambiantes durant l'étalonnage |  | r0 = | 8000
Température de l'air | 21.4 | uA = | 4.7172e-09
Humidité de l'air | 50
Pression | 1
Masse volumique | -0.004453

## Feuil2 (hidden)
500 | 20
10000
| 17 | 1700
11700
11817

## Feuil3 (hidden)
n = | 53000 | [5 empty] | l'échelon de vérification (e) dépend de l'échelon réel (d) et de cette formule : e = k × d, avec k ³ 1
e = | 0.1 | [5 empty] | EMT | Masse exprimée en g
| EMT OIML (en service) |  |  | Classe I | Classe II | Classe III |  | Classe I | Classe II | Classe III
| 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | ± 1 e | 0 £ m £ 50 000 e | 0 £ m £ 5 000 e | 0 £ m £ 500 e
| 50 | 100 | -100 | 50000 | 5000 | 500 | ± 2 e | 50 000 e < m £ 200 000 e | 5 000 e < m £ 20 000 e | 500 e < m £ 2 000 e
| 100 | 100 | -100 | 50000 | 5000 | 500 | ± 3 e | 200 000 e < m | 20 000 e < m £ 100 000 e | 2 000 e < m £ 10 000 e
| 200 | 100 | -100 | 200000 | 20000 | 2000
| 500 | 100 | -100
| 500 | 200 | -200
| 1000 | 200 | -200
| 2000 | 200 | -200 | 200000 | 20000 | 2000
| 2000 | 300 | -300
| 5000 | 300 | -300 | Max | Max | Max

## CONFOMITE DE LA BALANCE
l'échelon de vérification (e) dépend de l'échelon réel (d) et de cette formule : e = k × d, avec k ³ 1
[12 empty] | EMT | Conformite | Conformite | Conformite | EMT | Masse exprimée en g
[7 empty] | CHARGE | EMT+ | EMT- | U(EI) | EI |  | justesse | Eexc | Er |  | Classe I | Classe II | Classe III
[14 empty] | 0.1633 | 0.2 | ± 1 e | 0 £ m £ 50 000 e | 0 £ m £ 5 000 e | 0 £ m £ 500 e
[7 empty] | 0 | 1 | -1 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | ± 2 e | 50 000 e < m £ 200 000 e | 5 000 e < m £ 20 000 e | 500 e < m £ 2 000 e
[7 empty] | 50 | 1 | -1 | 0.22 |  | 1 | 0.2 |  |  | ± 3 e | 200 000 e < m | 20 000 e < m £ 100 000 e | 2 000 e < m £ 10 000 e
[7 empty] | 50 | 2 | -2 | 0.22 |  | 2 | 0.2
[7 empty] | 100 | 2 | -2 | 0.24 |  | 2 | 0.3
[7 empty] | 150 | 2 | -2 | 0.28 |  | 2 | 0.8
[7 empty] | 200 | 2 | -2 | 0.31 |  | 2 | 1.2
Conformité de la balance pour essai de justesse
Charge | 0 | 50 | 100 | 150 | 200
EMT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
U(EI) | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28
Erreur EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EI+U(EI) | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.28
Jaugement | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI
Conformité de la balance pour essai d'excentration Eexc inferieur a EMT
CHARGE 100g |  | Eemax | EMT | Conformité de la balance pour essai d'excentration Eexc inferieur a EMT
|  | 0.1633 | 2 | OUI
| 0.1633 | 0.1633 | 0.1633 | 0.1633 | 0.1633 | 0.1633
Conformité de la balance pour essai de fedilite EF inferieur a EMT
CHARGE 100g
|  | Er | EMT | Conformité de la balance pour essai d'excentration Eexc inferieur a EMT
|  | 0.2 | 2 | OUI
| 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2

## EMT
n = | 53000 | [5 empty] | l'échelon de vérification (e) dépend de l'échelon réel (d) et de cette formule : e = k × d, avec k ³ 1
e = | 0.1 | [5 empty] | EMT | Masse exprimée en g
| CHARGE | EMT+ | EMT- | U(Ei) | Ei | EMT |  | Classe I | Classe II | Classe III
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | ± 1 e | 0 £ m £ 50 000 e | 0 £ m £ 5 000 e | 0 £ m £ 500 e
| 50 | 1 | -1 | 0.22 | 0.2 | 1 | ± 2 e | 50 000 e < m £ 200 000 e | 5 000 e < m £ 20 000 e | 500 e < m £ 2 000 e
| 50 | 2 | -2 | 0.22 | 0.2 | 2
| 100 | 2 | -2 | 0.24 | 0.3 | 2 | ± 3 e | 200 000 e < m | 20 000 e < m £ 100 000 e | 2 000 e < m £ 10 000 e
| 150 | 2 | -2 | 0.28 | 0.8 | 2
| 200 | 2 | -2 | 0.31 | 1.2 | 2