## Conformité micromètre
ETUDE DE CONFORMITE (Micromètres 0 à 100 mm)
Aide au calcul suivant : | [5 empty] | Ref appareil : |  |  |  |  | Ref pièce :
ISO14253
Spécification : | [5 empty] | Valeur nominale : |  |  |  |  | 11.1
[6 empty] | Valeur supérieure (USL) : |  |  |  |  | 11.12
T = | 0.04 |  |  |  |  | Valeur inférieure (LSL) : |  |  |  |  | 11.08
Répétabilité : estimée à partir de 3 échantillons maxi sur une pièce dans les conditions de production
Reproductibilité : majoration par le changement d'opérateur ( majoration =0 si un seul opérateur)
Faire n mesures (opérateur 1) : |  |  |  |  | 11.11 | 11.11 | 11.1 | 11.11 | 11.11 | 11.1 | 11.11 | 11.11 | 11.1 | 11.11 | 11.107
Si opérateur 2, faire n mesures : |  |  |  |  | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.1 | 11.11 | 11.1 | 11.1 | 11.11 | 11.1 | 11.106
Si opérateur 3, faire n mesures : |  |  |  |  | 11.1 | 11.1 | 11.09 | 11.09 | 11.09 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.09 | 11.096
Analyse variance : |  |  | qR = | 2.5556e-05 | qOp= | 0.00037 | Fexp = | 14.4783 | Fth = | 3.3541 | Incidence biais op : |  |  | OUI | à 95%
Test de Cochran : |  |  | s2Max: | 2.6667e-05 | S s² : | 7.6667e-05 | g= | 0.34783 | r0,95 = | 0.6167 | Var op différentes : |  |  | NON | à 95%
Intervalle de confiance à 95% : |  |  |  | 27 | 0.0039968 | <uRépé< | 0.0068809 |  | 0.0024833 | <uOpér< | 0.012426
uRépé= | 0.0050553 |  |  |  | uOpér= | 0.0058689 |  |  |  | uR&R = | 0.007746 |  |  |  |  | MATERIAUX | COEFFICIENT (10-6/ K)
Justesse : déterminée à partir de la classe de l'appareil ou d'une série de mesures à l'aide d'un étalon | [15 empty] | Invar | 0,6 à 1,2
Si la classe de l'appareil est connue, indiquer le numéro (0, 1, 2 ou 3) : | [11 empty] | 0 |  |  |  | Céramiques Al2O3 | 7
Classe |  | Erreur maximale d'indication en µm | [13 empty] | SiC | 4
0 |  | 5 | [7 empty] | ejCl = | 0.005 |  |  |  |  | Si3N4 | 3.5
I |  | 7 | [13 empty] | PS-ZrO2 | 11
II |  | 10 | [13 empty] | Carbure de tungstène | 4,5 à 7
III |  | 15 | [5 empty] | NF E 11-095 | [7 empty] | Diabase | 5
Si non, l'erreur maximale d'indication sera estimée à l'aide d'une grandeur étalon au voisinage de la | [15 empty] | Verres | 6 à 9
valeur de la pièce. | [6 empty] | Valeur de l'étalon : | [8 empty] | Granit | 8
Faire 10 mesures de l'étalon : | [15 empty] | Aciers | 11.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ejMes= | 0 |  |  |  |  | Inox austénitique | 15 à 16
| A 95%: | 0 | < | ejRéel | < | 0 |  |  |  | uj = | 0.0028868 |  |  |  |  | Fontes grises | 10 à 11
Influence de la température | [15 empty] | Titane | 8.6
| Estimation de la température maxi de la pièce mesurée (°C) : | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | Laitons | 18(CuZn5) à 21(CuZn40)
| Estimation de la température de l'appareil (°C en atelier ou labo) : | [9 empty] | 20
| Coefficient de dilatation de la pièce (en 10-6) : | [9 empty] | 11.5
et est l'écart maximum dû à la température. On supposera | [9 empty] | et = | 0
qu'il est distribué suivant un loi gaussienne.
[10 empty] | ut = | 0
Calcul de l'incertitude correspondant à | [7 empty] | 1 | mesure
[5 empty] | Incertitude type combinée : uc = | [5 empty] | 0.0082664
[5 empty] | Incertitude étendue : U = k.uc = | [5 empty] | 0.016533
[5 empty] | Facteur d'élarg. k = |  |  |  | 2
Le résultat du mesurage s'écrira Y = y ± U
|  |  | Rapport uc / T = |  |  | 0.20666 |  | 0.20666 |  | Si possible inférieur ou égal à 1/16 (0,0625)
[5 empty] | 11.0965 |  |  |  |  | 11.1035 |  |  | U
Zone de conformité
|  |  | 11.08 | Zone de spécification | [7 empty] | 11.12
REFUSE |  |  |  |  | En l'absence de contrat spécifique
Calcul de la capabilité du moyen de mesure pour suivi SPC :
|  |  |  | Cmc = |  | 0.80648 | < | 4 |  |  | NON-CAPABLE
Note on E12: Carré moyen résiduel (représente l'estimation de la variance résiduelle)
Note on E45: Zone de conformité autorisé par le client
Note on E48: La capabilité est définie comme : IT/6*sigmas
Note on F9: Faire un démontage complet entre deux mesures successives. La mesure ne sera pas donnée à la demi graduation, cela permettra d'intégrer l'incertitude de résolution.
Note on F10: La mesure ne sera pas donnée à la demi graduation, cela permettra d'intégrer l'incertitude de résolution.
Note on F11: La mesure ne sera pas donnée à la demi graduation, cela permettra d'intégrer l'incertitude de résolution.
Note on F43: Une mesure dans cette zone ne comporte aucun risque client.
Note on G12: Traduit les effets opérateurs et les erreurs aléatoires.
Note on I35: Si la future mesure est obrenue à l'aide de la moyenne d'un échantillon, donnez la taille de l'échantillon.
Note on I48: Cmc est comparée à la valeur 4 le plus souvent, soit uc/T<1/24
Note on J39: pris à 2 le plus souvent.
Note on L4: Les zones grisées doivent être renseignées (suivant le choix retenu ou par défaut)
Note on L36: En supposant que les différentes incertitudes sont indépendantes.
Note on M17: Dans ce calcul, l'incertitude ne sera jamais inférieure à celle de la classe 0
Note on O13: Si le test est significatif (OUI), le calcul de répétabilité n'a pas vraiment de sens
Nouvelle étude
Zone
d'incertitude

## Conformité pied à coulisse
ETUDE DE CONFORMITE (Pied à coulisse 0-150 mm au 1/50)
Aide au calcul suivant : | [5 empty] | Ref appareil : |  |  |  |  | Ref pièce :
ISO/DIS 14253-1:1995
Spécification : | [5 empty] | Valeur nominale :
Valeur supérieure (USL) :
T = | 0 |  |  |  |  | Valeur inférieure (LSL) :
Répétabilité : estimée à partir de 3 échantillons maxi sur une pièce dans les conditions de production
Reproductibilité : majoration par le changement d'opérateur ( majoration =0 si un seul opérateur)
Faire n mesures (opérateur 1) : | [14 empty] | #DIV/0!
Si opérateur 2, faire n mesures : | [14 empty] | #DIV/0!
Si opérateur 3, faire n mesures : | [14 empty] | #DIV/0!
Analyse variance : |  |  | qR = | #DIV/0! | qOp= | #DIV/0! | Fexp = | #DIV/0! | Fth = |  | Incidence biais op : |  |  | #DIV/0!
Test de Cochran : |  |  | s2Max: | #DIV/0! | S s² : | #DIV/0! | g= |  | r0,95 = |  | Var op différentes : |  |  | NON
Intervalle de confiance à 95% : |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | <uRépé< | #DIV/0! |  | #DIV/0! | <uOpér< | #DIV/0!
uRépé= | #DIV/0! |  |  |  | uOpér= | #DIV/0! |  |  |  | uR&R = | #DIV/0! |  |  |  |  | MATERIAUX | COEFFICIENT (10-6/ K)
Justesse : déterminée à partir de la classe de l'appareil ou d'une série de mesures à l'aide d'un étalon | [15 empty] | Invar | 0,6 à 1,2
Si la classe de l'appareil est connue, indiquer le numéro (0, 1, 2 ou 3) : | [11 empty] | 0 |  |  |  | Céramiques Al2O3 | 7
Classe |  | Erreur maximale d'indication en µm | [13 empty] | SiC | 4
0 |  | 20 | [7 empty] | ejCl = | 0.02 |  |  |  |  | Si3N4 | 3.5
I |  | 30 | [13 empty] | PS-ZrO2 | 11
II |  | 40 | [13 empty] | Carbure de tungstène | 4,5 à 7
III |  | 60 | [5 empty] | NF E 11-091 | [7 empty] | Diabase | 5
Si non, l'erreur maximale d'indication sera estimée à l'aide d'une grandeur étalon au voisinage de la | [15 empty] | Verres | 6 à 9
valeur de la pièce. | [6 empty] | Valeur de l'étalon : | [8 empty] | Granit | 8
Faire 10 mesures de l'étalon : | [15 empty] | Aciers | 11.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ejMes= | 0 |  |  |  |  | Inox austénitique | 15 à 16
| A 95%: | 0 | < | ejRéel | < | 0 |  |  |  | uj = | 0.011547 |  |  |  |  | Fontes grises | 10 à 11
Influence de la température | [15 empty] | Titane | 8.6
| Estimation de la température maxi de la pièce mesurée (°C) : | [9 empty] | 20 |  |  |  |  | Laitons | 18(CuZn5) à 21(CuZn40)
| Estimation de la température de l'appareil (°C en atelier ou labo) : | [9 empty] | 20
| Coefficient de dilatation de la pièce (en 10-6) : | [9 empty] | 11.5
et est l'écart maximum dû à la température. On supposera | [9 empty] | et = | #DIV/0!
qu'il est distribué suivant un loi gaussienne.
[10 empty] | ut = | #DIV/0!
Calcul de l'incertitude correspondant à | [7 empty] | 1 | mesure
[5 empty] | Incertitude type combinée : uc = | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Incertitude étendue : U = k.uc = | [5 empty] | #DIV/0!
[5 empty] | Facteur d'élarg. k = |  |  |  | 2
Le résultat du mesurage s'écrira Y = y ± U
|  |  | Rapport uc / T = |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | Si possible inférieur ou égal à 1/16 (0,0625)
[5 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | U
Zone de conformité
|  |  | 0 | Zone de spécification | [7 empty] | 0
#DIV/0! |  |  |  |  | En l'absence de contrat spécifique
Calcul de la capabilité du moyen de mesure pour suivi SPC :
|  |  |  | Cmc = |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 |  |  | #DIV/0!
Note on E12: Carré moyen résiduel (représente l'estimation de la variance résiduelle)
Note on E45: Zone de conformité autorisé par le client
Note on E48: La capabilité est définie comme : IT/6*sigmas
Note on F9: Faire un démontage complet entre deux mesures successives. La mesure ne sera pas donnée à la demi graduation, cela permettra d'intégrer l'incertitude de résolution.
Note on F10: La mesure ne sera pas donnée à la demi graduation, cela permettra d'intégrer l'incertitude de résolution.
Note on F11: La mesure ne sera pas donnée à la demi graduation, cela permettra d'intégrer l'incertitude de résolution.
Note on F43: Une mesure dans cette zone ne comporte aucun risque client.
Note on G12: Traduit les effets opérateurs et les erreurs aléatoires.
Note on I35: Si la future mesure est obrenue à l'aide de la moyenne d'un échantillon, donnez la taille de l'échantillon.
Note on I48: Cmc est comparée à la valeur 4 le plus souvent, soit uc/T<1/24
Note on J39: pris à 2 le plus souvent.
Note on L4: Les zones grisées doivent être renseignées (suivant le choix retenu ou par défaut)
Note on L36: En supposant que les différentes incertitudes sont indépendantes.
Note on M17: Dans ce calcul, l'incertitude ne sera jamais inférieure à celle de la classe 0
Note on O13: Si le test est significatif (OUI), le calcul de répétabilité n'a pas vraiment de sens
Nouvelle étude
Zone
d'incertitude

## Cochran
| 2 | 3
1 | 0.9985 | 0.9669
2 | 0.975 | 0.8709
3 | 0.9392 | 0.7977
4 | 0.9057 | 0.7457
5 | 0.8772 | 0.7071
6 | 0.8534 | 0.6771
7 | 0.8332 | 0.653
8 | 0.8159 | 0.6333
9 | 0.801 | 0.6167
10 | 0.788 | 0.6025

## Hartley
| 2 | 3
2 | 39 | 87.5
3 | 15.4 | 27.8
4 | 9.6 | 15.5
5 | 7.15 | 10.8
6 | 5.82 | 8.38
7 | 4.99 | 6.94
8 | 4.43 | 6
9 | 4.03 | 5.34
10 | 3.72 | 4.85