## OIML
Valeur nominale |  | Classes de précision
|  | E1 |  | E2 |  | F1 |  | F2 |  | M1 |  | M2 |  | M3
50 | kg | ± | 25 | ± | 75 | ± | 250 | ± | 750 | ± | 2.5 | ± | 8 | ± | 25
20 | kg | ± | 10 | ± | 30 | ± | 100 | ± | 300 | ± | 1 | ± | 3.2 | ± | 10
10 | kg | ± | 5 | ± | 15 | ± | 50 | ± | 150 | ± | 500 | ± | 1.6 | ± | 5
5 | kg | ± | 2.5 | ± | 7.5 | ± | 25 | ± | 75 | ± | 250 | ± | 0.8 | ± | 2.5
2 | kg | ± | 1 | ± | 3 | ± | 10 | ± | 30 | ± | 100 | ± | 0.4 | ± | 1
1 | kg | ± | 0.5 | ± | 1.5 | ± | 5 | ± | 15 | ± | 50 | ± | 0.2 | ± | 0.5
500 | g | ± | 250 | ± | 750 | ± | 2.5 | ± | 7.5 | ± | 25 | ± | 0.1 | ± | 0.3
200 | g | ± | 100 | ± | 300 | ± | 1 | ± | 3 | ± | 10 | ± | 50 | ± | 0.1
100 | g | ± | 50 | ± | 150 | ± | 500 | ± | 1.5 | ± | 5 | ± | 30 | ± | 0.1
50 | g | ± | 30 | ± | 100 | ± | 300 | ± | 1 | ± | 3 | ± | 30 | ± | 0.1
20 | g | ± | 25 | ± | 80 | ± | 250 | ± | 0.8 | ± | 2.5 | ± | 20 | ± | 0.05
10 | g | ± | 20 | ± | 60 | ± | 200 | ± | 0.6 | ± | 2 | ± | 20 | ± | 0.05
5 | g | ± | 15 | ± | 50 | ± | 150 | ± | 500 | ± | 1.5 | ± | 10 | ± | 0.05
2 | g | ± | 12 | ± | 40 | ± | 120 | ± | 400 | ± | 1.2 | ± | 5
1 | g | ± | 10 | ± | 30 | ± | 100 | ± | 300 | ± | 1 | ± | 5
500 | mg | ± | 8 | ± | 25 | ± | 80 | ± | 250 | ± | 800 | ± | 5
200 | mg | ± | 6 | ± | 20 | ± | 60 | ± | 200 | ± | 600 | ± | 4
100 | mg | ± | 5 | ± | 15 | ± | 50 | ± | 150 | ± | 500 | ± | 3
50 | mg | ± | 4 | ± | 12 | ± | 40 | ± | 120 | ± | 400
20 | mg | ± | 3 | ± | 10 | ± | 30 | ± | 120 | ± | 300
10 | mg | ± | 2 | ± | 8 | ± | 25 | ± | 100 | ± | 250
5 | mg | ± | 2 | ± | 6 | ± | 20 | ± | 60 | ± | 200
2 | mg | ± | 2 | ± | 6 | ± | 20 | ± | 60 | ± | 200
1 | mg | ± | 2 | ± | 6 | ± | 20 | ± | 60 | ± | 200

## EMT
l'échelon de vérification (e) dépend de l'échelon réel (d) et de cette formule : e = k × d, avec k ³ 1
EMT | Masse exprimée en g
| Classe I |  |  |  | Classe II |  |  |  |  | Classe III
± 1 e | 0 £ m £ 50 000 e |  |  |  | 0 £ m £ 5 000 e |  |  |  |  | 0 £ m £ 500 e
± 2 e | 50 000 e < m £ 200 000 e |  |  |  | 5 000 e < m £ 20 000 e |  |  |  |  | 500 e < m £ 2 000 e
± 3 e | 200 000 e < m |  |  |  | 20 000 e < m £ 100 000 e |  |  |  |  | 2 000 e < m £ 10 000 e
Caractéristiques de la balance | [7 empty] | EMT
Modèle | Cl. | Max | Besoin | Min | d | k | e | ± 1e |  |  |  |  | ± 2e |  |  |  |  | ± 3e
? | III | 2500 | 1% | 50 | 500 | 1 | 500 | 0 | £ | m | £ | 250 | 250 | < | m | £ | 1000 | 1000 | < | m | £ | 2500 | 5000
1 % est un exemple de besoin permettant à l'utilisateur de s'assurer que ses pesées sont inférieures à la pesée mini en-dessous de la laquelle 1% n'est plus garanti

## Tests
Portée maximale | 2500
Résolution à vide | 500
Résolution en charge | 500
Étendue du contrôle | 100 g to 2500 g
Utilisation du système d'ajustage interne | NA
Classe de précision des poids | F1
Variation de la température (en cours d'étalonnage) DT = | 0.1
Variation de la température (en cours d'utilisation) DT = | 15
Coefficient de sensibilité à la température (°C-1 ) | 4e-06
Excentration (de la position centrale) | 700 g à 20 mm
Poids étalons
Étalons |  | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
EMTe(EtI) |  | 0.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5
Évaluation de la répétabilité
Charge appliquée | 1200
N° de pesée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
x - 1200 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(ux)e = s | 0
Évaluation de l'excentration
Charge appliquée |  | 700
Position de la charge |  | C | 1 | 2 | 3 | 4
Ii - 700 g |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ii - IC |  | \ | 0 | 0 | 0 | 0
plus grande incertitude relative (valeur absolue) |  | uexc/x | 0
Évaluation de l'erreur d'indication Ei
Charge appliquée | xi | 0 | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
Erreur d'indication | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
Moitié de l'erreur | EI/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250
Moitié de l'erreur relative | (EI/2)/xi | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000125 | 0.0001
Plus grande moitié relative de l'erreur (valeur relative) | ((EI/2)/xi)Max | 0.000125
Modélisation de l'erreur d'indication error Ei
Charge appliquée | xi | 0 | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
Erreur d'indication | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
|  | a | b
Y = a.x + b |  | 0.21136 | -86.6183
Erreur recalculée |  | -86.6183 | -65.4824 | 19.0612 | 124.7407 | 230.4201 | 336.0996 | 441.779
D absolu |  | 86.6183 | 65.4824 | 19.0612 | 124.7407 | 230.4201 | 163.9004 | 58.221
plus grand écart d'erreur |  | 230.4201
|  | a | b | c
Y = a.x2 + b.x + c |  | 0.00014465 | -0.13491 | 4.9892
Erreur recalculée |  | 4.9892 | -7.0554 | -26.3036 | 14.7292 | 128.0876 | 313.7717 | 571.7813
D absolu |  | 4.9892 | 7.0554 | 26.3036 | 14.7292 | 128.0876 | 186.2283 | 71.7813
plus grand écart d'erreur |  | 186.2283
|  | a | b | c | d
Y = a.x³ + b.x² + c.x + d |  | -7.4339e-08 | 0.00042262 | -0.38668 | 30.6271
Erreur recalculée |  | 30.6271 | -3.8888 | -66.3495 | -7.7716 | 150.6065 | 353.0304 | 543.7459
D absolu |  | 30.6271 | 3.8888 | 66.3495 | 7.7716 | 150.6065 | 146.9696 | 43.7459
plus grand écart d'erreur |  | 150.6065
|  | a | b | c | d | e
Y = a.x4 + b.x³+ c.x² + d.x + e |  | -3.1627e-10 | 1.5094e-06 | -0.0020236 | 0.78212 | -28.6666
Erreur recalculée |  | -28.6666 | 30.7875 | 25.4044 | -77.0151 | 84.5026 | 455.9753 | 509.0118
D absolu |  | 28.6666 | 30.7875 | 25.4044 | 77.0151 | 84.5026 | 44.0247 | 9.0118
plus grand écart d'erreur |  | 84.5026
| plus petit écart | 84.5026

## U(Ei)
composante | incertitude type
charge appliquée | xi | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
répétabilité | (ux)e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
résolution à vide | (ud0)e | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241
résolution en charge | (ud)e | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241
étalons | ue(Eti) | 0.25 | 1.25 | 2.5 | 3.75 | 5 | 6.25
température | (uT)e | 0.023094 | 0.11547 | 0.23094 | 0.34641 | 0.46188 | 0.57735
Excentration | (uexc)e | négligé
incertitude composée | u(EI) | 288.6752 | 288.6779 | 288.6861 | 288.6997 | 288.7188 | 288.7434
incertitude composée relative | u(EI)/xi | 0.0028868 | 0.00057736 | 0.00028869 | 0.00019247 | 0.00014436 | 0.0001155
plus grande incertitude composée relative | (u(EI)/xi)Max | 0.0028868
incertitude élargie (k = 2) | U(EI) | 577.3505 | 577.3557 | 577.3721 | 577.3994 | 577.4376 | 577.4867
|  | 0.57735 | 0.57736 | 0.57737 | 0.5774 | 0.57744 | 0.57749

## U(IP) Wo correction
composante | Méthode COFRAC
Charge | xi | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
Répétabilité | ux | 0
résolution à vide | ud0 | 204.1241
résolution en charge | ud | 204.1241
plus grande incertitude composée relative | u(EI/x)max | 0.0028868
Plus grande moitié relative de l'erreur (valeur relative) | (EI/2/x)max | 0.000125
Erreur d'indication non corrigée | uEI | 0.0030118
durabilité de l'erreur non corrigée | up(EI)/x | 0.0028868
température | uT/x | 3.4641e-05
excentration | uexc/x | 0
masse volumique de l'air | uA/x | 2.1352e-05
incertitude composée | u(IP) |  | alpha = | 288.6751 | beta = |  | 0.004172
composante | Méthode alternative
Charge | xi | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
Répétabilité | ux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | n = | 5000 | 5000
résolution à vide | ud0 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 |  |  | e = | 0.5 | 0.5
résolution en charge | ud | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 |  |  |  |  | R76 EMT (initiale) | R76 EMT (en service) | EMT interne
incertitude de l'erreur d'indication | u(EI) | 288.6752 | 288.6779 | 288.6861 | 288.6997 | 288.7188 | 288.7434 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5
moitié de l'erreur d'indication | (EI/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |  |  | 500 | 250 | 0.25 | 0.5 | 250 | 0.5
Erreur d'indication non corrigée | uEI | 288.6752 | 288.6779 | 288.6861 | 288.6997 | 538.7188 | 538.7434 |  |  | 500 | 250 | 0.5 | 1 | 250 | 1
durabilité de l'erreur non corrigée | up(EI) | 288.6752 | 288.6779 | 288.6861 | 288.6997 | 288.7188 | 288.7434 |  |  | 2000 | 1000 | 0.5 | 1 | 1000 | 1
Température | uT | 3.4641 | 17.3205 | 34.641 | 51.9615 | 69.282 | 86.6025 |  |  | 2000 | 1000 | 0.75 | 1.5 | 1000 | 1.5
Excentration | uexc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Max | 2500 | 0.75 | 1.5 | 2500 | 1.5
Masse volumique de l'air | uA | 2.1352 | 10.676 | 21.352 | 32.0281 | 42.7041 | 53.3801
Incertitude composée | u(IP) | 500.0167 | 500.417 | 501.6657 | 503.7402 | 680.8329 | 683.5934
Incertitude élargie | U(IP) | 1000.0334 | 1000.8339 | 1003.3315 | 1007.4803 | 1361.6658 | 1367.1868
Modélisation | U(IP) |  | a | b | c | d
|  | 1er ordre | 0.17377 | 903.3088
|  | 2ème ordre | 0.00010509 | -0.098197 | 1006.7915
|  | 3ème ordre | -7.2175e-08 | 0.00038754 | -0.3828 | 1057.8744
Modélisation de l'incertitude |  | 0.011683 | 0.023247 | 0.0064407 | 0.05229 | 0.048313 | 0.014042
Exemples de calcul de l'incertitude élargie
Charge | 1 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
Méthode COFRAC
Incertitude élargie arrondie | 0.59 | 1.42 | 2.25 | 3.09 | 4.75 | 8.93 | 13.1 | 17.27 | 21.44
Méthode alternative
Incertitude élargie arrondie (1er ordre) | 0.90349 | 0.92069 | 0.93807 | 0.95545 | 0.9902 | 1.0771 | 1.164 | 1.2509 | 1.3377
Incertitude élargie arrondie (2ème ordre) | 1.0067 | 0.99803 | 0.99136 | 0.9868 | 0.98397 | 1.0137 | 1.096 | 1.2308 | 1.4181
Incertitude élargie arrondie (3ème ordre) | 1.0575 | 1.0234 | 0.99624 | 0.97597 | 0.95434 | 0.99045 | 1.1121 | 1.265 | 1.3953
Conformité de la balance
Charge | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
EMT | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500
U(EI) | 577.3505 | 577.3557 | 577.3721 | 577.3994 | 577.4376 | 577.4867
Erreur | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
Conformité | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI

## U(IP) W correction
composante | Méthode COFRAC
Charge | xi | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
résolution à vide | ux | 0
résolution à vide | ud0 | 204.1241
résolution en charge | ud | 204.1241
Modélisation de l'erreur | um(EI) | 84.5026
plus grande incertitude composée relative | u(EI/x)max | 0.0028868
durabilité de l'erreur non corrigée | up(EI)/x | 0.0028868
température | uT/x | 3.4641e-05
excentration | uexc/x | 0
masse volumique de l'air | uA/x | 2.1352e-05
incertitude composée | u(IP) |  | alpha = | 300.789 |  | beta = | 0.0040827
composante | Méthode alternative
Charge | xi | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
Répétabilité | ux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
résolution à vide | ud0 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 |  | n = | 5000 | 5000
résolution en charge | ud | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 | 204.1241 |  | e = | 0.5 | 0.5
Modélisation de l'erreur | um(EI) | 30.7875 | 25.4044 | 77.0151 | 84.5026 | 44.0247 | 9.0118 |  |  |  | OIML EMT (initiale) | OIML EMT (en service) | EMT interne
incertitude de l'erreur d'indication | u(EI) | 288.6752 | 288.6779 | 288.6861 | 288.6997 | 288.7188 | 288.7434 |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5
Durabilité de l'erreur d'indication | up(EI) | 288.6752 | 288.6779 | 288.6861 | 288.6997 | 288.7188 | 288.7434 |  | 500 | 250 | 0.25 | 0.5 | 250 | 0.5
Température | uT | 3.4641 | 17.3205 | 34.641 | 51.9615 | 69.282 | 86.6025 |  | 500 | 250 | 0.5 | 1 | 250 | 1
Excentration | uexc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | 1000 | 0.5 | 1 | 1000 | 1
Masse volumique de l'air | uA | 2.1352 | 10.676 | 21.352 | 32.0281 | 42.7041 | 53.3801 |  | 2000 | 1000 | 0.75 | 1.5 | 1000 | 1.5
incertitude composée | u(IP) | 500.9636 | 501.0614 | 507.5429 | 510.7787 | 508.5393 | 510.4013 |  | Max | 2500 | 0.75 | 1.5 | 2500 | 1.5
Incertitude élargie | U(IP) | 1001.9273 | 1002.1228 | 1015.0859 | 1021.5573 | 1017.0786 | 1020.8025
Modélisation | U(IP) |  | a | b | c | d
|  | 1er ordre | 0.0085432 | 1002.2743
|  | 2ème ordre | -4.6738e-06 | 0.020639 | 997.6721
|  | 3ème ordre | -1.6514e-09 | 1.7886e-06 | 0.014127 | 998.8409
Modélisation de l'incertitude |  | 0.00082863 | 0.0020136 | 0.00098794 | 0.0015337 | 0.0019807 | 0.00063126
Exemples de calcul de l'incertitude élargie
Charge | 1 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
Méthode COFRAC
Incertitude élargie arrondie | 0.6098 | 1.4182 | 2.2347 | 3.0512 | 4.6843 | 8.767 | 12.8497 | 16.9324 | 21.0151
Méthode alternative
Incertitude élargie arrondie (1er ordre) | 1.0023 | 1.0031 | 1.004 | 1.0048 | 1.0066 | 1.0108 | 1.0151 | 1.0194 | 1.0236
Incertitude élargie arrondie (2ème ordre) | 0.9977 | 0.99969 | 1.0016 | 1.0034 | 1.0068 | 1.0136 | 1.0181 | 1.0203 | 1.0201
Incertitude élargie arrondie (3ème ordre) | 0.99886 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0032 | 1.0062 | 1.0131 | 1.0185 | 1.021 | 1.0195
Conformité de la balance
Charge | 100 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500
EMT | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500
U(EI) | 577.3505 | 577.3557 | 577.3721 | 577.3994 | 577.4376 | 577.4867
Erreur | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
Conformité | NON | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI

## Air density
Étendues des conditions ambiantes en utilisation
Température de l'air | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30
Humidité relative | 20% | 20% | 80% | 80% | 20% | 20% | 80% | 80%
Pression | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Masse volumique de l'air R111 | 1.0884 | 1.0345 | 1.0884 | 1.0344 | 1.3303 | 1.2644 | 1.3302 | 1.2643
au = | 1.1794 |  | min | 1.0344 |  | max | 1.3303
Étendues des conditions ambiantes durant l'étalonnage
Température de l'air | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1 | 20 | 20.1
Humidité relative | 20% | 20% | 80% | 80% | 20% | 20% | 80% | 80%
Pression | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100
Masse volumique de l'air R111 | 1.0698 | 1.0695 | 1.0698 | 1.0694 | 1.3076 | 1.3072 | 1.3075 | 1.3071
ae = | 1.1885 |  | min | 1.0694 |  | max | 1.3076
|  |  | min | 1.0344 |  | max | 1.3303
Da = | 0.29586 |  | r0 = | 8000 | uA = | 2.1352e-05
Masse volumique de l'air BIPM
temperature deviation | 15 | 0.1
relative humidity deviation | 60% | 60% | Da = | 0.25322
air pressure deviation | 20000 | 20000 | r0 = | 8000
air density deviation | 0.23713 | 0.25322 | uA = | 1.8274e-05
Température dynamique | 288.15 | 273.25
Pression de vapeur saturante psv | 1705.6691 | 615.6679
Facteur d'augmentation f | 1.0014 | 1.0012
Fraction molaire de vapeur d'eau xv | 0.05124 | 0.018493
Facteur de compressibilité | 0.99987 | 0.99987