## FT 7400
DONNEES DE CONSTRUCTION | R3
SIGNAUX | SR3 | [5 empty] | CARACTERISTIQUES | SR3
| P22 | TENSION NOMINALE 24 Vcc (Mini./Maxi.) (*) |  |  | Sans |  |  | P108 | VITESSE DE FONCT. Mini/Maxi
| P3 | SORTIE 2 FILS (4-20mA, ...) | 4-20mA + HART, 2 fils |  |  |  |  | P139 | PRESSION MINI (vide) / MAXI
| P4 | IMPEDANCE DE CHARGE (Sous 24V/Maxi.) (*) | [5 empty] | P25 | TEMP. MAXI FLUIDE / AMBIANTE (*)
| P99 | SIGNAL NUMERIQUE / SUPPORT | [5 empty] | P89 | TEMP. MINI FLUIDE / AMBIANTE (*)
| P776 | JONCTION | [5 empty] | P110 | COMPENSATION VIBRATIONS TUYAU.
| P98 | PROTOCOLE (*) | HART |  |  |  |  | P27 | PRECISION REQUISE / REELLE (*) | normale
| P775 | CONFIGURABLE PAR : (*) |  |  |  |  | MATERIAUX | SR3
[8 empty] | P29 | CORPS | Inox 316L
PROTECTIONS | SR3 | [6 empty] | P136 | BRIDE (S) | Inox 316L
| P71 | PROTECTION ELECTRIQUE EEX | Sans |  |  |  |  | P111 | PIECES EN CONTACT FLUIDE | Inox 316L
| P101 | CLASSIFICATION ELECTRIQUE | [5 empty] | P32 | JOINT | (hors fourniture)
| P36 | ETANCHEITE IP / CHOC MECA. IK (*) | IP67 |  |  |  |  | P33 | BOULONNERIE | (hors fourniture)
CONNEXIONS ELECTRIQUES SIGNAL | SR3 | [6 empty] | P105 | BOITIER | Alu peint époxy
| P212 | DN ENTREE DE CABLE | [5 empty] | P112 | PROTECTION BOITIER
| P59 | LIVRE AVEC PRESSE ETOUPE | 1 * PG16 |  |  |  | CONNEXIONS PROCEDE | SR3
[8 empty] | P77 | VISSEE(S) (OU A SOUDER)
| P60 | DIAM. DE CABLE | [5 empty] | P75 | A BRIDES (DN/PN/Face) | DN150 | PN16 |  | RF
| P476 | PROTECTION ELECTRIQUE DU P.E. | [5 empty] | P166 | ENTRE BRIDES (DN/PN/Face)
| P61 | MATERIAU DU P.E. + ADAPTATEUR | [5 empty] | P138 | FINITION
| P102 | TYPE P.E. (amarrage) (*) | [5 empty] | P155 | SELON NORME
| P113 | ELECTRONIQUE SEPAREE | [5 empty] | P137 | LONGUEUR FACE A FACE (*)
[7 empty] | DIVERS | SR3
| P114 | CABLE DE MESURE TYPE | [5 empty] | P42 | INDICATEUR INCORPORE | Oui, LCD éclairé
| P592 | LIVRE AVEC CABLE ; LONGUEUR | [5 empty] | P106 | ANNEAU DE CENTRAGE | Non
[8 empty] | P107 | DETECTEUR EXTRACTIBLE EN MARCHE | Non
[8 empty] | P737 | MISE EN SERVICE PAR FOURNISSEUR | OUI
[8 empty] | P196 | REPERAGE APPAREIL | FT7400
CONDITIONS DE SERVICE | R1
INSTALLATION | SR1 | [5 empty] | CONDITIONS PROCESS | SR1
| P49 | SERVICE | Air TP dilué |  |  |  |  | P120 | FLUIDE | Air (note 2)
| P7 | PID | HO 68383 |  |  |  |  | P121 | ETAT FLUIDE | Gas
| P116 | DN TUYAUTERIE | DN150 |  |  |  |  | P126 | TENS. VAP. A T SERVICE (LIQUIDE)
| P117 | DN INTERIEUR TUYAUTERIE | [5 empty] | P127 | PRESSION CRITIQUE (LIQUIDE) | [5 empty] | D m |  | S m2 | V m/s | Q m3/s | Q m3/h
| P118 | CLAS. TUY. | A47 |  |  |  |  | P124 | MASSE MOLAIRE | [5 empty] | 0.15 |  | 0.017671 | 30 | 0.53014 | 1908.5175
| P119 | MATERIAU TUYAUTERIE | INOX 316L |  |  |  |  | P130 | DEBIT FLUIDE (Mini./Norm./Maxi.) m3/h | 396 | 1000 |  | 2000 |  | 0.15 |  | 0.017671 | 5 | 0.088357 | 318.0863
| P122 | CONDITIONS SPECIALES | [5 empty] | P131 | VITESSE FLUIDE (Mini/Norm./Maxi) m/s | 6.5 |  |  | 33 |  | 0.15 |  | 0.017671 | 3 | 0.053014 | 190.8518
| P140 | LONGUEUR DROITE AMONT/AVAL (*) | [5 empty] | P8 | PRESSION (Mini./Norm./Maxi.) | 10 à 15 mbarG |  |  |  |  | 0.15 |  | 0.017671 | 2 | 0.035343 | 127.2345
| P128 | TUYAUTERIE SOUMISE A VIBRATIONS | Non |  |  |  |  | P129 | TEMPERATURE (Mini./Norm./Maxi.) |  | 60 |  | 120 |  | 0.15 |  | 0.017671 | 6.2247 | 0.11 | 396
CALCULS | SR1 | [6 empty] | P125 | MASSE VOLUMIQUE (à Tet P amont) |  | 1.293 kg/m3 |  |  |  | 0.15 |  | 0.017671 | 4.7157 | 0.083333 | 300
| P157 | PRESSION DE CALCUL | [5 empty] | P123 | VISCOSITE (à T et P amont) |  | 0.0181 mPa.s |  |  |  | 0.15 |  | 0.017671 | 3.1438 | 0.055556 | 200
| P156 | TEMPERATURE DE CALCUL | [5 empty] | P133 | PERTE DE CHARGE mbars | 0.27 | 2 |  | 7
[8 empty] | P132 | NOMBRE DE REYNOLDS | 60000 | 157000 |  | 303000
[8 empty] | P53 | ECHELLE REGLEE | 0 à 2 000 m3/h
Note 1 : Mesure volumique, pas de compensation en pression ni en température.
Note 2 : Air + présence possible de fines poussières fluidisées + dépôts d'une couche de poussière sur les parois de la tuyauterie
Note 3 : réglage usine de la coupure basse = 396 m3/h. (pour précision de 1%)
|  |  | u | Indicateur de révision |  |  |  |  | Indicateur de note
[14 empty] | CECA |  | FEUILLE DE SPECIFICATION |  |  | FT 7400
[16 empty] | TRANSMETTEUR DE DEBIT VOLUMIQUE A EFFET VORTEX |  |  | N° de SPECIFICATION |  | Page / Pages
[19 empty] | C6508 SP 001 |  | 15
[16 empty] | Rev. | DATE | ELABORATION / REVISIONS | ETABLI | VERIFIE | APPROUVE
[16 empty] | 3 | 2007-05-10 | Dossier technique / TQC | ELA | ELA | PFO
[16 empty] | CONSTRUCTEUR : |  |  | TYPE :
| P479 | ALIMENTATION EXTERIEURE / TENSION | 230V mono |  |  |  |  | P147 | MES. LIN. POUR LIQUIDE AVEC CONDUC.
| P152 | PUISSANCE ELECTRIQUE (*)
| P3 | SORTIE 2 FILS (4-20mA, ...) | 4-20mA + HART |  |  |  |  | P146 | MONTAGE ELECTRODES
| P4 | IMPEDANCE DE CHARGE (Sous 24V/Maxi.) (*) | [5 empty] | P646 | ETENDUE DE REGLAGE Mini / Maxi (*) de 0 à ...
| P164 | TYPE SORTIE CONVERTISSEUR (isolé,...) | Isolée |  |  |  |  | P139 | PRESSION MINI (vide) / MAXI bar eff. |  |  | 5
| P160 | SORTIE IMPULSIONS | Oui, 1 pulse = 10l |  |  |  |  | P25 | TEMP. MAXI FLUIDE / AMBIANTE (*) | 110
| P99 | SIGNAL NUMERIQUE / SUPPORT | [5 empty] | P89 | TEMP. MINI FLUIDE / AMBIANTE (*) | 20
| P776 | JONCTION | [5 empty] | P27 | PRECISION REQUISE / REELLE (*)
[7 empty] | MATERIAUX | SR3
| P98 | PROTOCOLE (*) | [5 empty] | P144 | TUBE | Acier + époxy
| P775 | CONFIGURABLE PAR : (*) | [5 empty] | P145 | REVETEMENT | PFA armé
[8 empty] | P335 | ELECTRODES | Hastelloy C4
PROTECTIONS | SR3 | [6 empty] | P136 | BRIDE (S) (voir note) | DN25, PN16, (voir note)
| P71 | PROTECTION ELECTRIQUE EEX | Sans |  |  |  |  | P653 | DISQUE DE MASSE | Inox 316L
| P101 | CLASSIFICATION ELECTRIQUE | [5 empty] | P143 | CONTRE BRIDE
| P36 | ETANCHEITE IP / CHOC MECA. IK (*) | IP67 |  |  |  |  | P33 | BOULONNERIE | (hors fourniture)
CONNEXIONS ELECTRIQUES | SR3 | [6 empty] | P105 | BOITIER | Acier + époxy
| P212 | DN ENTREE DE CABLE | [5 empty] | P112 | PROTECTION BOITIER | IP67
| P334 | PRESSE ETOUPE ALIM/SIGNAL | 3 * PG16 |  |  |  | DIVERS | SR3
| P332 | DIAMETRE DE CABLE | [5 empty] | P42 | INDICATEUR INCORPORE | Oui, LCD éclairé
| P476 | PROTECTION ELECTRIQUE DU P.E. | [5 empty] | P141 | DETECTION CONDUITE VIDE
| P331 | TYPE DU P.E. ALIM/SIGNAL (*)
| P61 | MATERIAU DU P.E. + ADAPTATEUR | [5 empty] | P654 | DISQUE DE MASSE | 2 disques
| P326 | MONTAGE CONV. EN UNITE | Compact, sur le capteur
| P327 | MONTAGE CONV. EN LOCAL TECH. | [5 empty] | P655 | NOMBRE DISQUE DE MASSE
| P477 | CABLE DE MESURE TYPE | [5 empty] | P142 | CONTRE BRIDE
| P478 | LONGUEUR CABLE FOURNI
CONNEXIONS PROCEDE | SR3 | [6 empty] | P737 | MISE EN SERVICE PAR FOURNISSEUR | Oui
| P77 | VISSEE(S) (OU A SOUDER) | [5 empty] | P196 | REPERAGE APPAREIL | FT80900
| P75 | A BRIDES (DN/PN/Face) | DN25 | PN16 |  | FS
| P166 | ENTRE BRIDES (DN/PN/Face)
| P138 | FINITION
| P155 | SELON NORME
| P137 | LONGUEUR FACE A FACE (*)
CONDITIONS DE SERVICE | R1
INSTALLATION | SR1 | [5 empty] | CONDITIONS PROCESS | SR1
| P49 | SERVICE | Circulation R80910 --> D80900 |  |  |  |  | P120 | FLUIDE | Voir notes
| P7 | PID | HO 68373 |  |  |  |  | P162 | CONDUCTIVITE
| P116 | DN TUYAUTERIE | DN25 |  |  |  |  | P130 | DEBIT FLUIDE (Mini./Norm./Maxi.) | 2.5 | 5 |  | 10
| P118 | CLAS. TUY. | A46 |  |  |  |  | P131 | VITESSE FLUIDE (Mini/Norm./Maxi)
| P119 | MATERIAU TUYAUTERIE | INOX 304L |  |  |  |  | P8 | PRESSION (Mini./Norm./Maxi.) bar eff. |  | 5
| P122 | CONDITIONS SPECIALES | [5 empty] | P129 | TEMPERATURE (Mini./Norm./Maxi.) |  | 90 |  | 110
| P140 | LONGUEUR DROITE AMONT/AVAL (*) | [5 empty] | P125 | MASSE VOLUMIQUE (à Tet P amont) |  | 1200 kg/m3
CALCULS | SR1 | [6 empty] | P123 | VISCOSITE (à T et P amont) |  | 5 cp
| P157 | PRESSION DE CALCUL bar eff. | 7 |  |  |  |  | P133 | PERTE DE CHARGE
| P156 | TEMPERATURE DE CALCUL | 110 |  |  |  |  | P53 | ECHELLE REGLEE | 0 |  | 12 m3/h
Notes : DN du capteur : si possible DN de la tuyauterie, sinon à proposer par fournisseur.
Brides du capteur : Proposer en standard des brides acier peint époxy et en option des brides inox 316L.
Fluide : Variable. mini = eau, maxi = eau + NaOH 18% + sels (KCl, NaCl, SiO2, Al2O3), 50g/l maxi.
CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIÉTÉ. IL NE PEUT ËTRE NI COPIÉ, NI COMMUNIQUÉ A DES TIERS SANS AUTORISATION EXPRESSE DE ATOFINA.
THIS CONFIDENTIAL DOCUMENT IS THE PROPERTY OF ATOFINA. IT SHALL NOT BE DISCLOSED REPRODUCED OR USED WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF THIS COMPANY.
-
-
-
SANS
AVEC
NON
OUI
NON
OUI
Autres
PC
POCKET
RS 485
RS 422
RS 232 C
SANS
AVEC
NON
OUI
NON
OUI
Autres
PC
POCKET
RS 485
RS 422
RS 232 C
SANS
AVEC
SANS
AVEC
SANS
AVEC
Autres
> 5µS/cm
Autres
PC
POCKET
RS 485
RS 422
RS 232 C
Autres
PC
RS 485
RS 422
SANS
SANS
SANS
SANS
SANS
SANS